彩色多普勒超声诊断系统技术参数

一、设  备 名 称：彩色多普勒超声诊断系统

二、数        量：一套

三、设备使用单位：洛阳市妇幼保健院

四、设备用途说明：

全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于新生儿颅脑、小儿心脏、成人心脏、腹部、泌尿、妇产；血管（外周、颅脑、腹部）；浅表组织与小器官、肌肉骨骼、神经，术中、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1系统参数：

5.1.1 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元；

5.1.2 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW)；

5.1.3高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型）；

5.1.4 彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向多普勒能量图；

5.1.5 彩色组织多普勒成像：彩色组织多普勒速度图，彩色组织多普勒能量图；

5.1.6 血流脉冲多普勒频谱、组织多普勒频谱、连续波多普勒频谱；

5.1.7 实时二同步/三同步能力；

5.1.8频谱及图像电影回放功能；

5.1.9自动频谱跟踪及计算；

5.1.10全数字化多波束形成器；

5.1.11 组织谐波成像（具备两种谐波成像技术）；

* 5.1.12宽频带、多频变频成像，二维、彩色、M型、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调；

* 5.1.13动态组织对比增强技术（或斑点噪声抑制技术），降低噪声，减少伪像，分级可调；

5.1.14具备真实高级空间复合成像技术;

5.1.15 实时自动图像优化和一键优化功能，可实时优化二维灰阶图像、彩色多普勒和频谱多普勒；

5.1.16具备组织多普勒成像技术，可显示彩色、M型、频谱、能量四种模式；

5.1.17具备高清放大技术；

*5.1.18具有彩色血流多普勒速度定量识别技术，可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术（提供证明图片）；

*5.1.19血管增强技术：增强血管壁的二维显示，可清晰显示血管腔和血管壁的结构(提供证明图片)；

5.1.20 内置DICOM3.0标准输出接口；

5.1.21产科自动测量：可识别胎儿的解剖结构，自动测量胎儿相关参数：双顶径、头围、腹围、股骨长等；

5.1.22 宽景成像技术。

*5.1.23卵泡自动评估技术：支持多卵泡测量，能够自动识别卵泡边界、捕获和记录测量结果值；

5.1.24具备自动左心分析功能

5.1.25具备动脉健康评估功能

5.1.26具备应变式弹性成像

* 5.1.27 具备声脉冲组织定量技术

1) 测量单位支持KPa和m/s同屏显示;

5.1.28 全自动自定义工作流程，帮助标准化的数据采集和测量，提高工作效率;

*5.1.29 具备穿刺增强技术，具有开关穿刺增强功能选项，可选择增强的级别和角度，偏转;

*5.1.30 自动测量工作流程，对于常用临床数据心脏的瓣膜的前向血流和后向血流测量具有自动测量功能；

5.1.31心脏负荷超声成像

5.1.32 QuickStart 快速启动

5.1.33 扫码器

5.1.34 USB接口脚踏开关

5.1.35 DVD-R

5.1.36 电生理模块

5.2测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

5.2.1 一般测量

5.2.2 妇科、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等；

5.2.3 心脏功能测量；

5.2.4 解剖M型功能：M型取样线可进行360°调整，以适应心尖上翘患者的心功能正确测量；解剖M型支持线型取样和自由描记取样功能；

5.2.5 多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算）；

5.2.6 外周血管测量与分析；

*5.2.7 新生儿髋关节发育评估测量：所有测量结果将以直观的方式在主机上显示出来，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断。（提供Graf图表）；

5.3 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元

5.3.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输;

*5.3.2 硬盘≥500G固态硬盘, DVD/USB 图像存储，电影回放重现单元2000帧；

5.3.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.3.4一体化的剪贴板功能，方便图像浏览，调取动、静态图像；

5.3.5 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

*5.3.6 具备6个USB接口，CD-RW及DVD-RW驱动，图像储存格式可用于PC计算机无需特殊软件；

5.3.7 具备并开通DICOM 连接、Worklist、Print、MPPS等功能；

5.4输入/输出信号：

5.4.1输入：DVI、DICOM、USB2.0、USB3.0、外部视频、S-Vide、HDMI

5.4.2输出：DVI、 外部视频、DICOM、USB2.0、USB3.0、S-Vide、HDMI

5.5连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0标准输出接口

六、系统通用功能：

6.1主机规格

6.1.1监视器：≥20英寸LED背光源液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可视角度180°，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

6.1.2操作面板支持180°任意偏转;

6.1.3液晶触摸屏≥10英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数；

*6.1.4 探头接口选择：≥4个，全部激活可互换通用；

6.1.5主机具备耦合剂加热装置。

1）360度环绕加热方式；

2）加热温度分级可控;

6.1.6 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节;

# 6.2探头规格

# 6.2.1 二维、彩色、多普勒均可独立变频；所配探头二维成像可变中心频率≥3个，屏幕可显示每一个具体变频频率值；所配探头多普勒成像可变中心频率≥2个。

6.2.2单晶体凸阵探头：1.4-5.0MHz（频率数值可视可调）；

线阵探头：3.5–11.0MHz（频率数值可视可调）；

小儿心脏相控阵探头：2.0-8.0MHz（频率数值可视可调）；

小儿颅脑/小微凸探头：4.0-8.0MHz（频率数值可视可调）；

6.2.3 扫描深度≥30cm；

6.2.4 B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD；

*6.2.5 探头具有穿刺导向装置；可配穿刺架。

6.3二维显像主要参数：

6.3.1 成像速度：

相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥67帧/秒

凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥37帧/秒

6.3.2 显示模式：全屏、无缝双幅显示、双幅实时显示，四幅显示;

6.3.3 二维图像成像频率变频数≥6个，所有频率均可视可调；

6.3.4 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节；

6.3.5 高清放大：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频；

6.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理；

6.3.7 接收超声信号系统动态范围≥329dB；

6.3.8 线密度 ≥ 512线/帧；

6.4彩色多普勒

6.4.1显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA）;

6.4.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥11帧/秒；

6.4.3具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）;

6.4.4 自动彩色血流技术：分级可调，提供最优化血流状态;

6.4.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

6.4.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的偏转范围：-20°～ +20°。

*6.4.7高清彩色血流成像技术，可检测出微细血流和低速血流信号。（附图）

# 6.5频谱多普勒：

6.5.1显示模式：脉冲波多普勒（PWD）

连续波多普勒 (CWD)

6.5.2频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥2个;

6.5.3频谱多普勒取样容积范围：0.5mm---15.0mm多级可调;

6.5.4最低测量速度：≤ 1cm/s (非噪声信号);

6.5.5零位移动≥8级；

6.5.6显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，

局放及移位；

6.5.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

6.5.8 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

6.6 超声功率输出调节：

- 6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER;

6.6.2 输出功率选择分别分级可调;

6.7 记录装置

6.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

6.8 技术手册：

中英文操作手册

超高档彩色多普勒超声诊断系统技术要求和规格

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声诊断系统

二、数量：一套

三、设备使用单位：洛阳市妇幼保健院

四、设备用途说明：

妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、肌

肉骨骼、TCD及临床科研等极具价值的超高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

五、 主要规格及系统概述：

5.1  彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.1.1 主机高清液晶显示器 ≥21英寸，全方位关节臂旋转

5.1.2 操作台 LCD 多点触控彩色触摸屏≥10英寸

5.1.3 具有全数字波束形成器

5.1.4 具有数字化二维灰阶成像单元

5.1.5 具有数字化彩色多普勒单元

5.1.6 具有数字化能量多普勒成像单元

*5.1.7 具有专门的高分辨率血流成像模式，通过精细血流成像技术提高对细小血管、

低速血流的检测能力，支持所有探头。（附图证明）

*5.1.8 具有二维精细血流成像和立体显示二维彩色多普勒成像；具有微细血流灌注技

术，利用空间时间相干信息容易提取低速血流，用于观察微血管结构的血流灌注情况，达到类似造影成像的效果。（附图证明）

5.1.9具有立体血流显示技术。

5.1.10 具有可偏转连续波多普勒，支持凸阵探头

5.1.11 具有脉冲波多普勒、组织多普勒成像技术

5.1.12 具有数字化频谱多普勒显示和分析单元

5.1.13 组织二次谐波成像支持所有探头

5.1.14 具有实时三同步能力

5.1.15 具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

5.1.16 具有超宽视野成像技术

5.1.17 频率焦点复合成像技术

*5.1.18 智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿以减

少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪像等影响。（附图证明）

5.1.19 具有图像像素优化降噪技术，支持所有成像探头。

5.1.20 具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头

5.1.21 具有组织特异性自动优化技术

5.1.22 具有支持弹性成像和弹性分析功能。

5.1.22.1宫颈弹性成像：不依赖任何外界压力，利用子宫动脉搏动产生应变获得弹性

成像图像，从而评价宫颈软硬度。质控功能智能评估稳定性后进行自动冻结，通过测量宫颈长度及宫颈内外口描迹可自动获取宫颈弹性对比指数，硬度比，宫颈内外口应变值等量化参数。（附图证明）

5.1.23 具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能

5.1.24 具有胎儿结构、生长指标和软指标的智能检测功能，包括胎儿颅脑智能识别（颅

内结构不同切面；双顶径、头围、颅内透明层等数据测量）、腹围、胎儿肢体容积智能检测（评估胎儿体重，监测宫内生长发育）、胎儿长骨智能检测（股骨、胫骨、腓骨、桡骨、尺骨等）、胎儿NT（颈后透明层）智能检测等。

5.1.25 具有扫描助手，并可完全按照客户定制。

5.1.26 具有实时三维扫描成像组件

5.1.27 具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获

得胎儿表面容积成像。

*5.1.28 胎儿心脏智能检测：在容积成像模式下，通过解剖结构标识，智能识别胎心切

面及解剖结构。同屏显示胎儿心脏≥6个标准切面，可静态及动态显示，并可提供所有切面及切面中解剖结构的中英文注释。每个切面均具有动态容积信息，使其提高标准切面的显示效果，利于胎心异常的诊断，可自动显示心轴及心脏方向。（附图证明）

*5.1.29具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，线阵容积探

头，无需转动探头，最大偏转角度可达±55 度

5.1.30 具有任意体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

5.1.31具有反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量

技术可对低回声区域的不规则体积进行测量

5.1.32 2D/3D 直方图技术，作用于 2D/CFM/PD 模式，可计算灰度直方图和彩色直方

图

5.1.33具有容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数 VI，FI 和

VFI

5.1.34 对 3D 图像具有剪切功能，可随意切除 3D 组织或伪像：可分别切除 2D 或 CFM

或者 2D+CFM 一起切除

5.1.35 3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割 3D 平面

5.1.36 具有容积成像和虚拟光源移动技术，最大支持 3 个独立的可移动光源。可结

合透明成像技术，实现表面成像和透视剪影成像，观察组织的内部轮廓和囊性结构，透明度可进行任意调节；兼容于彩色多普勒模式，提高彩色的空间分辨率及血流敏感度。

*5.1.37 水晶血流成像技术：对不同平面和深度的血管结构成像，可用于胎儿循环系统、

胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布等观察和诊断。（附图证明）

5.1.38具有容积对比成像或厚度成像技术，所有容积探头均支持此技术。

5.1.39 具有任意剖面成像功能。

5.1.40 具有智能断层超声显像技术。

*5.1.41 具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小

顺序进行排列，窦卵泡自动分组技术（通过不同颜色及序号标识卵泡的大小及数量）。具有专门的窦卵泡测量功能按钮（附图证明）。

5.1.42 具有时间空间相关成像技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，可应用于容积

腹部、容积腔内和凸阵电子矩阵探头。

5.1.43 计算机辅助胎儿心脏切面显示，显示包括左室流出道、右室流出道、胃泡、静

脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面。

5.1.44 容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求，具有可支持盆地测量(附图证

明)

*5.1.45 具备最新技术子宫畸形分类法。（附图证明）

5.1.46具有实时 4D 穿刺引导功能（可选配穿刺引导装置）

*5.1.47 具有对比谐波造影功能，支持常规 2D 腹部和高频探头，和经腹部容积、经

阴道容积，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性，经阴道容积探头扫描角度≥175°(2D)×120°(3D) ；

5.1.48 具备 3D/4D 成像功能，支持腹部，经阴道容积探头，线阵、曲面电子矩阵等类

型容积探头。

5.1.49 超声系统最大扫描深度≥30cm（技术白皮书证明）

5.1.50 一体化实时立体成像技术,极限容积帧≥790 容积/秒

5.1.51 系统支持多语言操作界面（包括中文）

*5.1.52 设备到货时，提供该设备的当前最新硬件和软件版本。（提供证明）

5.2 测量和分析：B （B  型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）

5.2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积

等

5.2.2 妇产科测量与分析：具有胎儿体重、孕龄评估，生长曲线显示等

5.2.3 心脏功能测量与分析：包括胎儿心脏

5.2.4 多普勒血流测量与分析

5.2.5 外周血管测量与分析：上下肢动静脉、颈动脉等

5.2.6 小儿髋关节测量与分析

5.2.7 小器官测量与分析

5.2.8 肌肉骨骼测量

5.2.9 泌尿测量与分析系

5.2.10 测量放大功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域实时显示提

高测量数据获取的准确性。

5.3  图像存储与(电影) 回放重现单元

5.3.1 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用

5.3.2 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等

5.3.3 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印

等。

5.4  输入/ / 输出信号：

5.4.1 输入：USB 或其他视频端子

5.4.2 输出： S-VHS、USB、VGA 或 HDMI 或 DVI

5.4.3 DICOM 3.0 接口

5.5  图像管理与记录装置：

5.5.1 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，

无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像）

5.5.2 离线 3D/4D 容积数据处理软件包，实现与主机相同的 3D 分析功能。数据可通

过DICOM 接口、USB 或者 DVD 光盘传输，满足教学、培训和科研的要求

5.5.3 大容量硬盘储存≥512G

5.5.4 CD－RW/DVD -RW 刻录机，DVR 刻录机

5.5.5 USB 接口，支持 USB 移动存储设备。支持 USB 直接数字录像功能

5.5.6 支持一键式输出 3D 打印格式，包括 STL 、 OBJ、PLY、3MF 等格式

5.6 机器上具有耦合剂加热器装置，温度可调。

六、技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 监视器：≥21英寸，彩色全高清液晶显示器，全方位关节臂旋转

6.1.2 扫描方式：逐行扫描

6.1.3 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

6.1.4 探头接口：≥4 个，探头接口为无针式接口，接口大小一致，2D/3D探头接口通用

*6.1.5 ≥12 英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、

放大、切割等直观操作

6.2  探头规格

6.2.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，

多普勒频率≥2 种

6.2.2 B/D 兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD, B/CWD

6.2.3 穿刺导向：可配穿刺导向装置

6.2.4 具有实时三维成像探头

6.3  二维灰阶显像主要参数：

6.3.1 探头频率：

单晶体凸阵容积探头：超声频率 2.0 — 6.0 MHz

单晶体凸阵探头：超声频率 2.0 — 5.0 M Hz

腔内容积探头：超声频率 3.0 — 9.0 MHz

线阵探头：超声频率5.0 — 10.0 MHz

6.3.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥29 帧

/秒。

6.3.3 扫描线：每帧线密度≥230 超声线

6.3.4 腔内探头扫描角度≥175 度，容积经阴道探头容积角度≥120 度

6.3.5 发射声束聚焦：发射≥5 段

6.3.6 接收方式：发射、接收通道≥160万，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范

围 270dB

6.3.7 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

6.3.8 谐波成像基波频率个数≥2

6.3.9 回放重现：灰阶图像回放≥2000 幅、回放时间≥50秒；4D 图像回放 400 容积

6.3.10 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的

调节，常用所需的外部调节及组合调节。

6.3.11 增益调节：B/M 可独立调节

6.3.12 TGC 分段≥8

6.3.13 放大功能：实时任意区域局部高分辨率放大功能，满足细微结构如 NT 的测量

要求

6.3.14 空间分辨率：符合 GB10152-2009 国家标准

6.4  频谱多普勒：

6.4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD

6.4.2 多普勒发射频率：支持高，中，低档可调

6.4.3 最大测量速度：PWD：血流速度≥ 10m/s；CWD，血流速度≥ 19m/s

6.4.4 显示方式：B、B/D、B/C/D

6.4.5 电影回放：≥600 秒

6.4.6 零位移动：≥6 级

6.4.7 显示控制：反转显示、零移位、B—刷新、D 扩展、B/D扩展，局放及移位

6.5  彩色多普勒

6.5.1 显示方式：能量显示，速度显示

6.5.2 凸形扫描角度：20°— 112°选择

6.5.3 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm 深时，彩色显示帧频≥30 帧/ S

6.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

6.5.5 显示控制：零位移动分、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，组织多普勒

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、Color Doppler 输出功率可调