## Sheet2 (2)
序号 | 设备名称 |  | 数量(台） | 进口/国产 | 适用范围 | 功能要求 | 配置要求
1 | 中央胎监系统（一拖12） |  | 1 | 国产 | 实时监护并精准记录胎儿胎心率与宫缩压动态数据；支持对胎心监护（CTG）图形危重程度进行智能识别、分级研判，依托标准化胎儿评测体系，结合智能分类结果自动匹配、输出个体化临床处置方案与诊疗建议，为病区胎心监护规范化评估及快速干预提供科学支撑。 | 一、中央监护系统1套； 1、支持断线续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件； 2、中央站可接入血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理； 二.胎儿监护仪： 1.≥10寸触摸屏 2.无线探头支持无线充电，无线探头无充电触点； | 中央站1套； 胎儿监护仪（无线单胎）主机10台； 胎儿监护仪（无线双胎）主机2台； 心电电极与TOCO一体化集成探头12个； 无线胎心探头14个；
2 | 门诊胎监系统 |  | 1 | 国产 | 适用于产科门诊胎心监护临床场景，能够实时监测并准确记录胎儿胎心率与宫缩压力动态数据；支持对胎心监护（CTG）图形进行智能识别与分级评估，结合标准化胎儿评测体系提供临床处置建议，为门诊胎心监护规范化评估及及时干预提供支持。 | 1、基础监护功能：可准确监测胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO），具备自动胎动（AFM）识别功能； 2、操作便利性：探头设计应便于临床操作，支持灵活安放，满足不同体位监护需求； 3、多床位管理：支持多床位同时监护，满足门诊日常诊疗工作量需求； 4、特殊情况监测：支持单胎、双胎及多胎妊娠的胎心监测； 5、异常预警功能：可对CTG波形中的异常模式（如正弦模式、低变异性、心动过速、延长减速等）进行自动识别与预警； 6、信号稳定性：无线传输信号应稳定可靠，满足门诊复杂环境下的监护需求。 | 1、配备符合医疗标准的显示终端设备1台； 2、提供便于移动和操作的医用台车1台； 3、配备满足临床监护需求的胎心探头和宫缩探头，数量应与多床位监护功能相匹配，可满足至少8人同时监护； 4、配备符合操作习惯的输入设备； 5、提供探头收纳和管理装置，便于临床使用和维护。
3 | 中央监护系统（一拖18） | 中央监护系统 | 1 | 国产 | 适用于ICU、急症等科室中央监护要求 | 至少支持10台中央监护需求 | /
4 |  | 病人监护仪 | 5 | 国产 |  | 标准配置可检测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温； | 单台配置： 1.主机1台； 2.电源线1根； 3.心电导联线1根，3导/5导，根据科室要求配置； 4.血压袖带：根据科室要求配置两根，选择范围需包含成人、儿童或新生儿； 5.血氧饱和度监测探头：根据科室要求配置两根，选择范围需包含成人、儿童或新生儿，其中成人款需为指夹式，儿童或新生儿，需为缠绕式
5 |  | 病人监护仪 | 13 | 国产 |  | 1.标配监测：心电、呼吸、无创血压、血氧、脉搏、体温、有创血压、呼末二氧化碳（EtCO₂）； 2.插件式设计 3.具备转运模块，要求转运模块可单独使用，支持30分钟以上转运需求 | 单台配置： 1. 主机 1 台； 2. 电源线 1 根； 3. 心电导联线 1 根（5 导）； 4. 无创血压袖带 2 根（成人 + 儿童）； 5. 血氧探头 2 根（指夹式成人 + 新生儿缠绕式）； 6. 体温探头 1 根； 7. 有创血压电缆 1 套； 8. 呼末二氧化碳采样管 1 套； 9. 含有创血压模块、呼末模块； 10.具备转运模块， 10. 全部为原厂配件，不接受第三方配件
8 | 监护仪 |  | 45 | 国产 |  | 标准配置可检测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温； | 单台配置： 1.主机1台； 2.电源线1根； 3.心电导联线1根，3导/5导，根据科室要求配置； 4.血压袖带：根据科室要求配置两根，选择范围需包含成人、儿童或新生儿； 5.血氧饱和度监测探头：根据科室要求配置两根，选择范围需包含成人、儿童或新生儿，其中成人款需为指夹式，儿童或新生儿，需为缠绕式
9 | 胰岛素泵 |  | 6 | 国产 | ​1.1型糖尿病 (T1DM)​ 2.2型糖尿病短期强化​ 3. 妊娠期糖尿病 (GDM)​、孕期血糖控制要求极严，泵能实现精准微调。必须使用高精度泵（基础率≤0.05 U/h）。 4. 危重症/围术期​ | 1.输注精度：基础率输注精度 ≤ 0.05 U/h，最小单次大剂量 ≤ 0.1 U，满足危重患者精细调控需求。 2.安全管理：具备医生权限锁定功能，可设定日总量及单次大剂量上限，防止误操作。 3.远程监护：支持 WiFi 或蓝牙连接，可实现护士站集中监控输注状态及报警信息（需提供配套管理软件）。 4.数据追溯：可存储并导出至少 90 天的完整治疗数据（基础率、大剂量、报警记录）。 5.模式齐全：支持基础率、临时基础率、方波及双波大剂量输注模式。 | 1.耗材：提供配套的输注管路（无菌）、储药器，或满足功能要求及试用范围的其他相关耗材，耗材需在省网挂网。
10 | 输液泵 |  | 40 | 国产 | 覆盖成人、儿童、新生儿全年龄段患者，支持常规输液、药物输注、营养支持等场景 | 1、流速范围 0.1-1200ml/h，精度 ≤±2% 的精准控制 2、至少支持持续 / 间歇 / 静脉推注 / 体重模式 4 种输液模式 3、具备≥5重报警系统 4、内置≥500 种药物数据库，带剂量限制提醒 5、存储 1000 条以上输液记录，支持数据导出 6、无线联网功能，可接入医院HIS/LIS 系统； 7.有效使用年限≥8年； 8.电池续航≥4 小时，满足危重患者院内转运； | 1.主机； 2.可移动输液架
11 | 注射泵（单通道） |  | 80 | 国产 | 适用于 MICU 成人危重症患者，用于血管活性药物、镇静镇痛、抗心律失常、抗凝、肠内 / 肠外微量药物等多通道同步精准注射治疗 | 1. 注射速率 0.1~1200ml/h，精度≤±2%，支持体重模式； 2. 具备压力梯度监测、气泡、堵塞、空针、低电量、开门报警； 3. 支持累积量、预置量、速度实时显示，数据可追溯； 4. 内置药物数据库，含剂量安全限制与报警提醒； 5. 支持历史数据存储≥10000 条，支持数据导出； 6. 电池续航≥4 小时，满足危重患者院内转运； 7. 支持有线 / 无线联网，免费对接医院监护系统 8.同型号注射泵，可进行组合使用（双通道、四通道等） | 1.主机； 2.可移动输液架
12 | 负80度超低温冰箱 |  | 4 | 国产 | 用于样本冷冻储存 | 1.包含-40℃～-86℃ 2.有效容积：立式，≥340L 3.≥7寸液晶触摸屏； 4.报警系统：至少具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询；具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警 | 1.需配备4个可调平脚轮； 2.至少具备1个检测孔； 3.外门配置1个可拆卸门把手；内门需配置2个压紧式小门把手； 4.隔板，大于等于3层
13 | 小儿腹腔镜镜头 |  | 2 | 国产 | 小儿腹腔镜微创手术用 | 1、视向角: 30° 2、镜体外径:Φ5mm 3、视场角≥:80° 4、镜体工作长度:325mm 5、视场中心角分辨力:1920*1080 / 4k分辨力为3840*2160 6、有效景深范围:3-100mm 7、设计光学工作距离d0：50 mm 8、目镜罩外径:031.75士0.10mm | 需与我院现有腹腔镜主机（STORZ、奥利巴斯）及显示系统兼容，直接接入使用。
14 | 神经外科动力系统 |  | 1 | 国产 | 神经外科、骨科动力系统患者应用设备，包括成人及儿童 | 1.具备多种操作手柄，适应神经外科、骨科患者使用； 2.钻头转速，打到手术需求 | 1.主机 2.动力手柄、钻头手柄、铣刀手柄、磨头手柄各1 3.脚踏开关1个
15 | 神经外科手术头灯 |  | 1 | 国产 | 1.头灯：适用于照亮并查看伤口或手术位置； 2.发大镜：精细解剖、缝合、微小结构操作，或开放手术追求更低创伤与更快恢复。 | 1.头灯： 1.1 由锂电池和LED头灯组成的医疗设备； 1.2 照明时光线同轴，无阴影，移动自由方便，并具有完美的色彩转换和一致的亮度； 2.放大镜： 2.1 景深，≥15cm 2.2 工作距离45cm处的最大视野≥200mm； 2.3 手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生 | 1.头灯 2.放大镜 3.充电器
合计 |  |  | 200