## Sheet2 (3)
序号 | 设备名称 | 数量 | 进口/国产 | 适用范围 | 功能要求 | 配置要求
1 | 身心反馈训练系统 | 2 | 国产 | 用于全身部位的体感音乐治疗。如睡眠障碍、焦虑，抑郁状态，各种心理与心身疾病的躯体化症状，慢性疲劳。亚健康，功能性高血压、胃肠功能障碍等。 | 1.具备体感音乐控制与振动增强减弱控制2.音源模式：SD卡、蓝牙、3.5MM音频输入及WiFi云端接收。 3.触摸控制 4.具备蓝光氛围呼吸灯，整体简约时尚设计。 5.具备音波律动放松：专业心理音乐文件，包含放松类、激扬类、抒发类、振奋类等类型，可根据自身需求设定放松类音频。 6.具备体感音波音频谐振系统，振动频率在16～150赫兹之间，让身体与大脑同时感知音乐，帮助舒缓压力、调节身心、重塑健康心境。 | 主机 壹台 遥控器 壹个 头罩 壹个
2 | 医用跑步机 | 2 | 国产 | / | 1.控制模式：至少具备心率模式、心肺模式）、自定义模式。 2.速度范围：0.1～10km/h。 3.控制面板：LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等）。 4.心跳测量：手握心跳。 5.坡度调节范围：1～12档，电动扬升。 6.反向训练：0～5km/h可调。 7.跑步面积：495×1540mm。 8.踏板样式：防滑踏板。 9.快速按键：速度、坡度调节。 10.承重：≥150kg。 11.具备应急装置 | 一体化设计
3 | 儿童营养成分分析及管理系统 | 1 | 国产 | 通过体成分结合运动和饮食情况，给0-18儿童青少年出营养方案。 | 1.针对0-18岁婴幼儿及儿童营养状况进行科学的检测和评估，通过儿童营养分析仪设备对儿童的蛋白质、肌肉量、体脂肪等体成分数据进行检测和分析，以此来评判儿童当前营养状况，规避了以往常用的目测及尺子测量的弊端，可以直观了解孩子存在的营养问题，用科学的方法评估儿童的生长发育情况，及时发现婴幼儿及儿童个体存在的营养问题（营养不良、肥胖、身材矮小等），给予针对性的精准的指导方案。 2.设备软硬件一体化设计（营养信息管理软件、体成分硬件、手机端小程序）； 3.多频率多节段生物电阻抗体成分测量方法，测量频率1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz，误差±1% 4.具有婴幼儿及儿童专用体成分电极夹，支持站式、坐式、卧式等多体位测量。 5.具备脚部电极加热恒温控制 | 一体化工作台1台 内置营养数据采集系统1套 内置营养分析系统1套 键盘、鼠标1套 内置医用工控机系统1套 显示屏1个 营养信息管理系统软件1套 手机端小程序1套 用户管理系统1套 膳食调查数据库1套 打印机1台 儿童电极夹1套 电极线1套
4 | 心理健康检测机器人 | 1 | 国产 | 该设备主要用于3-18岁儿童及青少年的心理健康筛查、辅助评估及早期干预引导 | 1.儿童心理状态量化评估、发育行为问题辅助筛查、辅助识别孤独症谱系障碍（ASD） 的早期风险信号（如社交回避、刻板行为、眼神接触异常） | 一体机电脑、脑电采集盒、脑电采集头带、软件系统组成
5 | 全自动身高体重测量仪 | 3 | 国产 | 自动测量身高体重 | 1具备手动模式、自动模式； 2.身高、坐高测量方式:测量范围：身高测量范围：50-180cm 分度值0.5或0.1cm，坐高测量范围：20-180cm分度值0.5或0.1cm；体重测量范围：4-200kg 分度值0.5或0.1kg，测量速度：480次/小时； 3.具备语音播报功能 4.具备工作站，工作站可实现设备数据储存、查看、统计及分析； 5.显示方式:LED显示屏，显示屏能同时显示身高、体重 | 1.主机
6 | 牙椅 | 1 | 国产 | 用于口腔检查 | 1.儿童专用； 2.配备治疗台配备儿童专用小号手机； 3.具备可调节LED口腔冷光灯，无级调光 4. 配备可升降、可拆卸的扶手和脚踏，适应不同身高儿童上下椅及治疗体位; 5.内置背景音乐播放或动画视频接口; 6.椅位升降及靠背俯仰为气动或电动缓启动系统，启停无顿挫感; 7.痰盂具备自动冲水及加热供水（≤40℃） | 1. 儿童手机套装（高速/低速/直机/弯机各2套） 2. 儿童口腔隔离系统（橡皮障套装，含不同尺寸儿童夹）1套 3. 可拆卸式头枕（小号/中号）各2个 4. 三用枪（气/水/雾）儿童细头喷管2支 5. 医生座椅1把 + 护士座椅1把 6. 操作脚踏开关1个
7 | 婴幼儿身高体重测量仪 | 3 | 国产 | 用于婴幼儿身高体重测量 | 1.具备多种测量模式； 2.一键式自动测量； 3.显示方式:LED显示屏，显示屏能同时显示身高、体重； 4.语音提示:有语音自动播报测量结果，语音功能：语音智能播报、音量大小可手动调节； 5.测量结果，可通过有线/无线模式，传输至电脑；具备工作站，工作站可实现设备数据储存、查看、统计及分析； | 1.主机； 2.显示屏；
8 | 发展性障碍儿童支持性评估系统 | 1 | 国产 | 3-16岁儿童的运动协调能力的评估 | 1. 包括成套的运动测试及主观评定量表两部分； 2. 使用中国常模数据库； 3. 评估结果应包括手灵巧度（手部精细动作）、目标抓握（手眼协调能力）、动／静态平衡能力三个维度。单次诊断性测试耗时30分钟以内； 4. 自动匹配提供干预方案，为家庭干预和康复治疗提供指导，方便家长正确引导和矫正儿童可能出现的发育性协调障碍以及其他儿童障碍，增进亲子关系，提高动作协调能力； 5. 所有计算过程、逻辑关系判断、错误提醒等均由计算机操作，保证信度与效度，减少人工误差，快捷生成报告； 6. 为儿童建立发育筛查档案、实时、长期、动态的监控儿童的发育状态及水平； | 1.儿童动作协调能力标准评估工具箱一套； 2.工作站1台 3.打印机1台
9 | 儿童感觉统合训练系统 | 1 | 国产 | 用于儿童感觉统合能力测评 | 1、包括患儿信息管理系统、评估系统、训练建议系统。 2、对患儿感觉统合能力进行全面评估，包括前庭平衡和大脑双侧分化、脑神经生理抑制困难、发育期运动障碍、视觉空间形态、本体觉（重力不安症）、工作压力情绪反应等。 3、可对儿童康复历程进行科学的跟踪与分析，从而进一步提高康复科学化的管理水平。 4、感觉统合训练包括学校康复训练部分和家庭康复训练部分。 5、支持双屏显示 6、具备全向麦克风 | 电脑 壹套 打印机 壹台 电脑台车 壹个 内置系统1套
10 | 儿童语言评估系统 | 1 | 国产 | 用于5-8岁正常发育儿童、语言发育迟缓、语言和语音障碍、自闭症谱系障碍、遗传综合症、听力障碍、整体发育障碍、学习障碍、其他语言障碍相关障碍儿童 | 1.5岁-8岁儿童语言能力筛查：筛查从听力理解和语言表达，语义、句法、以及语用等方面全面筛查该年龄段儿童的语言能力。该年龄段筛查，以儿童自己作答的方式进行。根据儿童的年龄和在答题过程中呈现出的语言能力自动调节题目，用尽量短的时间有效的筛查儿童语言能力; 2.2.5岁-8岁儿童语言能力标准化诊断评估：标准化评估包括听力理解和语言表达两个部分。从语言的组成部分来看测试题目也覆盖最主要的语言组成部分，包括语义、句法、以及语用。测试通过测试报告为语言障碍诊断提供五个方面的标准分：①听力理解；②语言表达；③语义；④句法和⑤总体语言。除了语言的标准分值和百分位指标以外，测试报告也对儿童在各年龄段应该具有的词义、句法等具体语言能力提供详细的分析，以便指导个体化的康复计划的制定; 3.工具均为基于平板电脑的数字化工具，由临床专业人士操作，通过家长问卷或直接测评儿童的方式进行筛查/评估，测评完成后由智能系统自动分析、总结筛查/评估结果，可一键打印报告； 4.具备人工智能，可一键生成适合受试儿童的个体化家庭指导方案； | 1.工作张预装操作系统; 2.配备检查床、操作台、办公座椅、打印机各1台；
11 | 数字化学习困难诊疗系统 | 1 | 国产 | 筛查学习困难患者并锻炼，使其恢复学习能力 | 1、全周期闭环诊疗体系：覆盖 0-16 岁儿童，构建 “筛查 - 诊断 - 干预 - 训练 - 康复” 康教一体化方案。 2.包含生长发育监测、发育筛查、发育诊断、发育能力评定、语言能力类评定、孤独症谱系障碍筛查诊断、注意力缺陷多动与抽动障碍类评定 、神经心理健康、精神及社会生活类、睡眠类量表、运动康复类、专案管理、膳食营养、家庭养育测评、营养筛查量表、儿童心智测评系统、康复量表、视觉训练； 3.自动生成精准诊断报告，支持报告云端存储与历史数据随时调阅。 4.可实现多人同测。 5.数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、导入等管理，支持历史档案原测评报告调取并打印。 6.具备AI 运动智能体感互动指导训练系统 | 单台配置： 1.主机1台；医学推车1台 2.测验用平板电脑1台； 3.训练用平板电脑1台； 4.头环3套； 5.激光打印机1台； 6、儿童沙发 7、、AI 运动智能一对一体感互动指导训练系统 8、其他按照功能配齐至能够使用状态
12 | 双能X射线骨密度仪 | 1 | 国产 | 免防护的骨龄骨密度测试仪，骨龄测定：0-18岁；骨密度测定：2-100岁。 | 1、采用X射线原理，通过平板探测器锥形束，面成像技术，进行骨龄、骨密度测试。 2、设备内部带有双视频监控，能清晰看到手部位置的摆放。 3、设备内部具备防护，设备外围不需要单独加装防护产品，按GBZ130-2020标准要求，可不使用带有铅屏蔽防护的机房。 4、成像时间≤3秒钟；管片距:≥60cm 5、图像输出： dcm、.jpg ，数据可导入或导出，支持DICOM设备连接，可打印胶片。 6、可选配移动推车，适用于院内使用或车载体检使用。 | 内置一体工作站：操作系统Windows 64位，运行内存：16GB，固态硬盘≥1TB，CPU≥3.4GHz,显示器≥22英寸，彩色喷墨打印机。
13 | 少儿体态体质智能评估测定仪 | 1 | 国产 | 1.采集儿童三维图像、足底压力、脊柱的胸段，胸腰段，腰段侧弯状况数据系统出具评估分析报告；评估儿童体质情况 | 1.具备体姿体态评估功能：包括头倾斜、头旋转、颈前伸、高低肩、圆肩驼背、脊柱侧弯、骨盆前倾、骨盆后倾、骨盆侧倾、骨盆旋转、X型腿、O型腿、膝超伸13种体姿态常见问题，生成个性化姿态评估报告，报告包括体姿态评估结论、肌肉力学分析。 2.足部评估：扁平足、高弓足、内八字、外八字、拇外翻。 3.三维一体成像采集（正立位、侧立位、后立位），一次拍摄完成全部采集。 4.智能体质测评：与青少年国民体质测评项目反映的能力对应，场地面积≤10平米，测评时间≤5分钟。 5.脊柱侧弯评估：通过接触式物理测量脊柱的胸段、胸腰段、腰段的旋转角度（ATR）。 6.解决方案：评估完成后无缝接入运动处方系统，为评估结果快捷出具运动处方解决方案。 | 1、设备服务器、打印机 2、配套相机 3、足底压力设备 4、脊柱测量设备
14 | 视力筛查仪 | 1 | 国产 | 屈光筛查 | 1.适用人群：6个月以上（含6个月） 筛查范围：近视、远视、散光、轴位、屈光参差、瞳距、瞳孔大小及斜视（垂直斜视、水平斜视）等； 2.信息录入方式：手动录入、自动录入、扫码录入； 3.引导方式：音乐及彩色闪烁灯光吸引受测儿童； | 1、视力筛查仪主机1台。 2、电源适配器1个。 3、蓝牙打印机1台。 4、铝合金手提箱1个。 5、筛查暗箱1台 6、升降台1台。 7、随机配备专属工作站
15 | 儿童神经心理行为发育商测验筛查评估工具箱 | 5 | 国产 | 0-6岁儿童神经心理评定 | 一、工具箱依据INMA神经运动检查手册要求制造并经实操确认满足20项神经评定+儿心II+格塞尔三种基础发育测评需求。 二、工具箱内所含各工具均为安全环保材质，无毒无害，可放心使用。 三、工具箱内包含工具按照评估标准配置。包含测评扶梯。 | 评估工具箱
16 | 生物反馈系统 | 1 | 国产 | 通过采集人体电生理信号，对心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练，用于神经衰弱、失眠、习惯性抽动、更年期综合征大脑功能性疾病的辅助治疗。 | 1.提供综合评估平台，用于注意力等问题的辅助诊断，至少包括如连续测试系统及心理相关量表 2.至少配备2个触控一体治疗终端，含数据共享及非数据共享模式，可统一管理或单机使用。 3.通过无线信号编码器可实时监测包括但不限于脑电、肌电、心率信号，并可将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者心脑状态。 4.支持注意力治疗训练、呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗进行患者干预与治疗 5.提供视频素材类、任务导向游戏素材类等多类反馈训练，增加患者治疗趣味性与参与度。 | 儿童管理端 1套 视听整合连续测试软件 2套 触屏一体机 4套
17 | 智能心理沙盘治疗系统 | 1 | 国产 | 通过沙盘中的象征性表达，帮助来访者探索潜意识，促进心理整合和治愈 | 1.通过沙盘中的象征性表达，帮助来访者探索潜意识，促进心理整合和治愈。电子心理沙盘将这一过程数字化，利用虚拟环境替代物理沙盘和实物模型，来访者可以通过触控屏、鼠标或手势操作在虚拟沙盘中摆放虚拟模型，表达内心情感和想法。 2.具备以下系统 1、虚拟仿真引擎系统 2、3D场景构建系统 3、3D地形编辑系统 4、3D道具构建系统 5、人体工程学系统 6、音效与视角操控系统 7、道具操控系统 8、沙盘电子档案系统 9、视频录制记录系统 10、数据库加密系统 11、综合统计系统 12、数据分析报告系统 | 1.工作站1套 2.主机及配套系统1套
18 | 根尖片数字化影像系统 | 1 | 国产 | 用根尖片、牙合翼片、咬合片等数字化成像 | 1. 成像方式：支持根尖片、牙合翼片、咬合片数字化成像，可实现非椅旁集中式摄片与诊断。 2. 图像性能：空间分辨率≥20 LP/mm，灰度深度≥14 bit，成像响应时间＜5 秒，图像均匀、无明显伪影与残影。 3. 临床功能：具备图像放大、平移、旋转、翻转、窗宽窗位调节、降噪、锐化、增强处理；支持长度、角度、根管长度测量；支持多图对比、历史影像对比、标注注释。 4. 数据格式：支持 DICOM 3.0 标准存储、传输、打印，可导出 JPG、PNG、PDF 等格式。 5. 网络互联：支持与医院 PACS、RIS、HIS 系统对接，实现数据共享与远程调阅。 6. 系统管理：具备患者信息管理、图像归档检索、多用户权限分级、操作日志审计、数据备份与恢复功能。 7. 安全稳定：具备低剂量曝光模式、断电保护、异常提示，系统长期运行稳定可靠。 | 1. 口内数字化传感器（DR/PSP）1 套 2. 影像采集专用工作站1 台 3. 医用灰阶显示器1 台 4. 设备原装稳压电源适配器1 套