## Sheet2 (2)
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 | 适用范围 | 功能要求 | 配置要求
1 | 输血输液加温仪 | 2 |  | 用于手术患者、急诊患者、危重患者、老年及儿童患者的静脉输液、输血、冲洗液加温，预防低体温 | 1. 可对血液、药液、冲洗液进行恒温加温，目标温度37℃±1℃； 2. 具备超温报警、低温报警、管路脱落报警、故障报警等多重安全提醒； 3. 加热速度快，能满足快速输血、大量补液需求； 4. 大屏幕实时显示设定温度、实际温度、工作状态； 5. 适配标准输液器与输血器，无需专用管路，操作简便； 6. 具备记忆功能，开机可自动恢复上一次设置； | 1. 主机1台； 2. 电源线1根； 3. 加温固定支架1套； 4. 通用加温管路固定夹2个； 5. 所有配件为原厂标配，不接受第三方替代件
2 | 床旁超声机 | 1 |  | 心功能评估（射血分数等）、容量状态监测（下腔静脉变异度）、肺超声检查（B线、胸腔积液等）、引导中心静脉置管、腹腔积液、肝肾功能评估等。 | 1. 基础成像功能：需支持二维灰阶（B-mode）、M型成像，彩色多普勒（CDFI）、能量多普勒、脉冲波（PW）/连续波（CW）多普勒成像 2. 高级成像功能：标配组织谐波成像（THI）、空间复合成像、斑点噪声抑制功能；高端机型需支持弹性成像、造影成像（选配），可优化深部组织成像质量，提升病灶识别准确率。 3. 测量与分析功能：具备距离、面积、体积、角度、心率等基础测量功能；配备腹部、产科、心脏、血管等专科专用测量包，支持心功能（EF）、血管IMT、产科孕周等自动测量，减少人工操作误差。 4. 操作与便携功能：快速开机时间≤60s，内置电池续航≥2.5h，支持快充（1h充80%）；配备≥10英寸高清防眩光屏，支持全触控、手势操作，适配床旁、急诊等复杂操作场景。 5. AI智能功能：主流机型需支持自动切面识别、图像智能优化，具备实时EF、Auto VTI、肺B线自动计数等辅助诊断功能，可生成初步辅助诊断提示及自动报告，提升操作效率。 6. 数据传输与存储功能：支持DICOM 3.0协议，可与PACS系统对接；配备USB、HDMI、Wi-Fi等接口，实现图像存储、回放、导出及远程会诊，满足临床数据管理需求。 7. 安全与适配功能：具备用户分级权限、数据加密、操作日志记录功能；设备需符合医用安全标准，具备防水防尘、抗跌落性能，适配急诊、ICU、院前等多场景使用。 | 一、 主机硬件： 显示屏​：≥15英寸​ 高分辨率医用LED/液晶屏 电池续航​：≥2小时续航 激活接口​：≥2个 支持双探头同时工作 操作系统​：Windows或Linux稳定平台 二、 探头配置：全身应用导向 标配探头组合需覆盖腹部、心脏、血管、浅表。 ￼ 探头类型 凸阵探头 (C)​1-5 MHz 线阵探头 (L)​5-12 MHz 相控阵探头 (S)​1-5 MHz 心脏、肺部、eFAST（必配） 三、 存储与接口：硬盘：≥260GB SSD，用于存储动态图像。接口：必须支持 DICOM 3.0​ 传输，支持无线/WiFi传输（危重症转运项目强制要求）。
3 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 4 |  | 轻中度呼吸衰竭的患者，1.急性低氧性呼吸衰竭：如重症肺炎、ARDS（急性呼吸窘迫综合征）、心源性肺水肿。2.慢性病急性发作：COPD（慢阻肺）急性加重期、肺纤维化。3.围手术期支持：外科术后呼吸功能不全、有创通气拔管后的序贯治疗。4.免疫抑制/舒适治疗：对于肿瘤或终末期患者，提供舒适的呼吸支持 | 流量范围：10–80 L/min 氧浓度 (FiO₂)​：21% – 100% 可调 温湿化控制​：温度：31–37℃ 可调。湿度：≥ 44 mg/L（接近100%RH） 安全报警​：必须包含：断流/阻塞、氧浓度偏差、温度过高/过低、缺水/干烧。 | 核心主机：​高流量湿化治疗仪主机1台，含内置涡轮、空氧混合模块、彩色触摸屏。 呼吸管路​：加热呼吸管路（含加热丝）2-3套 患者接口​：一次性高流量鼻塞3-5个，。 过滤防护​：细菌过滤器5-10片 移动支架​：带托盘的治疗车/支架1套，含万向轮、刹车、置物篮，方便在病房移动。 附件​：电源线、氧气连接管1套，氧源接口需匹配医院床头带或氧气瓶。
4 | ICU病床 | 10 |  | ICU电动病床主要用于医院重症监护室（综合ICU/专科ICU），服务危重、术后、多器官功能不全及需严密监护的患者，核心是满足精准体位、生命支持与安全防护需求。 | 1、床体尺寸：床体长≥2200mm, 床体宽(最外沿)≥1000mm。床体高(最低位，不含床垫):≤470mm, 床体升降行程：≥320 mm。 2、背部上升≥70°、膝部上升≥25°、床板离地最低距离≤470mm、整体升降范围≥320mm，整体前倾≥12°，整体后倾≥12° 3、床体功能：背部升降、腿部升降、整体升降、整体前倾、整体后倾、背腿联动功能。 4、具有一键电动CPR 和机械CPR。 5、具有一键心脏椅位，一键复位功能。 6、最大承重：≥260kg。 7、采用碳钢床板。静电喷涂工艺。 8、床体所属钢制喷塑产品通过第三方耐碘伏、耐75%酒精、耐3%双氧水、耐氯化钠溶液、耐酸检测。 9、四片大小护栏，采用PE材质,翻转式结构；大护栏长度≥1050mm，小护栏长度≥600mm，高度≥38mm；每片护栏均带有物理角度显示器，实时显示病床倾斜角度。 10、背部护栏内外侧均具备嵌入式操作面板，内侧为患者操作按键，外侧供医护人员操作，具有按键锁定功能，可进行单独功能锁定，非按键面板断电式锁定。 11、安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开。 12、床头、床尾板采用PE材质一次吹塑成型， 挂式设计可拆卸方便， 无缝制成， 稳定可靠 13、采用≥125mm 的品牌脚轮，床尾中控刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强。 14、标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电，蓄电池具有剩余电量显示功能。 15、防撞轮：床体四角具有防撞轮。 16、4个输液架插孔分布在病床四角处，并配有可伸缩输液架，输液架伸缩范围≥500mm。 | 1、电动护理床主体 2、床头板 3、床尾板 4、输液架 5、电源线 6、控制系统
5 | 空气压力波治疗仪 | 2 |  | 适用于产科重症病房剖宫产术后、产后高危卧床患者，预防下肢深静脉血栓形成，改善肢体水肿、促进血液循环与淋巴回流，适用于成人孕产妇患者。 | 1.具备多腔气囊独立充放气功能，支持从肢体远端向近端的序贯压力治疗； 2.具备压力调节功能，压力范围0~200mmHg可调，极限压强不超过300mmHg，适配产科患者耐受度； 3.具备多种治疗模式（如循环模式、梯度模式），支持自定义治疗时间（6-60分钟可调）； 4.具备创口零压跳过功能，可避开肢体伤口、输液部位，适配术后患者； 5.具备过压保护、断电释压、防漏气保护功能，保障治疗安全； 6.具备彩色触摸显示屏，中文操作界面，可实时显示治疗压力、时间、状态； 7.支持单/双通道治疗，可同时为2名患者进行治疗； 8.有效使用年限≥8年，具备完善的售后维护体系； 9.具备设备故障报警提示功能，便于临床快速排查问题。 | 1.主机1台； 2.电源线1根； 3.下肢气囊套2套（成人款，适配产科患者体型）； 4.上肢气囊套1套（备用，适配特殊患者需求）； 5.原厂连接管路2套； 6.以上配件均为原厂配件，不接受第三方替代配件。
6 | 电动防褥疮充气床垫 | 5 |  | 适用于长期卧床、术后卧床、危重、老年及瘫痪患者，预防和缓解褥疮，用于ICU、普通病房、康复科 | 1. 采用交替充气式设计，气条循环波动，有效预防褥疮产生 2. 充气泵静音运行，工作噪音≤45dB 3. 压力可调，具备软、硬档位调节功能 4. 具备断电保护、过压保护、漏气自动报警功能 5. 床垫防水、透气、耐摩擦、易清洁 6. 气泵持续稳定供气，24小时不间断工作 7. 安装简便，直接铺于病床使用，适配各类医用床 | 1. 充气床垫主体 1张 2. 静音充气泵 1台 3. 连接气管 1套 4. 固定绑带 4条 5. 电源适配器 1个 6. 说明书、合格证、保修卡 1套全部为原厂原装配件，不接受第三方替代
7 | 除颤仪 | 1 |  | 心室颤动（VF）或无脉性室性心动过速（pVT）引起的心脏骤停 | 1. 除颤与电复律​： 模式：支持手动除颤（非同步） + 同步电复律（Cardioversion）。 波形：必须采用双相波技术，具备自动阻抗补偿。能量：最大能量 360J，能量档位 ≥20 档。 速度：开机至可充电 ≤3-5 秒；充电至 200J ≤3-4 秒。同步电复律是ICU与AED的核心区别，用于治疗房颤、房扑等有脉性心动过速。 2. 无创起搏 (NTP)​：标配功能：支持固定/按需模式，起搏频率 30-180 ppm。4:1 模式：部分高端机型需支持（每第4个脉冲发放，用于观察自主心律）。 抢救严重心动过缓、传导阻滞，为安装起搏器争取时间。 3. 多参数监护​：基础参数：心电 (ECG)、呼吸 (RESP)、血氧 (SpO₂)、无创血压 (NIBP)。高级扩展：支持 EtCO₂（呼气末二氧化碳）、有创血压 (IBP) 模块。屏幕：彩色触摸屏 ≥7 英寸，分辨率 ≥800×480。在转运或床边抢救时，替代床旁监护仪，实现无缝监测。 4. AED 模式​：一键切换：具备 AED 自动分析模式，分析到放电 ≤10 秒。语音引导：中文语音提示，支持 CPR 节拍器。 5. CPR 反馈​：按压质量：实时显示按压深度、频率、回弹。滤波功能：具备 CPR 滤波功能，在按压同时能看清患者真实心电图。提高心肺复苏质量，避免无效按压。 | 单台配置： 主机 1 台 成人一体化除颤电极板 ≥2 对 多功能电极片（用于监护）≥2 套 锂电池 ≥2 块（一块在用，一块备用充电）
8 | 低频治疗仪 | 2 |  | 适用于 MICU产后妇女盆底肌康复、子宫复旧、产后催乳、产后腰腹疼痛缓解、产后尿失禁预防、产后肌肉放松、产后气血循环改善 | 1.产科专用功能：内置剖宫产术后镇痛、子宫复旧、乳房催乳，乳腺管疏通、尿潴留诱导、盆底肌电刺激等产科专属治疗程序，参数预设符合产科临床规范。 2.输出性能：支持多通道独立输出，频率范围1-100Hz连续可调，输出电流0-100mA可调，脉冲宽度精准可控，适配不同部位治疗耐受度。 3.治疗模式：具备连续、断续、疏密波、交替波等多种波形输出模式，满足镇痛、促宫缩、促循环等不同治疗目的。 4.安全防护：具备过载保护、开路保护、漏电保护、过热自动断电功能，治疗参数异常时自动报警，保障产科患者治疗安全。 5.智能操作：配备高清彩色显示屏，中文菜单式操作界面，支持治疗参数实时显示、一键调用常用产科方案、治疗时间1-60分钟自定义。 6.适配性：兼容一次性电极片、腹部专用导电电极、盆底电极等多种产科常用耗材，接口通用且适配产科腹部、腰骶部、盆底、下肢等多部位治疗。 7.运行稳定性：设备连续运行无故障时长≥8小时，有效使用年限≥8年，运行噪音低，不影响病房患者休息。 8.数据管理：可选配治疗数据记录功能，可存储患者治疗信息、调用历史治疗方案，满足科室质控与随访需求。 | 1. 主机1台； 2. 电源线1根； 3. 多通道输出电极线4套（匹配设备输出通道数）； 4. 产科专用腹部、胸部导电电极片（可重复使用）各2套； 5. 一次性皮肤电极片适配接口组件1套； 6. 产后尿潴留专用腰骶电极1套； 7. 原厂操作说明书、保修卡、校准证书各1份； 8. 以上配件均为原厂配套，不接受第三方替代配件。
9 | 排痰机（手持式） | 1 |  | 适用于通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排除呼吸道分泌物。 | 1、显示器：≥8寸触摸屏 2、定时：设置范围为5~60分钟可调，设定步长为5min，开机时默认20分钟； 3、功能通道：≥2通道振动叩击功能，具备雾化功能； 4、振动频率设置范围及输出准确性： a) 成人手动模式频率10Hz～60Hz可调，步进为1Hz； b）儿童手动模式频率10Hz～30Hz可调，步进为1Hz； 5、治疗头：叩击头≥11个，其中成人≥6个，儿童≥5个 6、振幅：叩击头最大振幅：5.6mm，允差±20%； 7、传动软轴：≥1.8米； 8、排痰模式≥10种： 9、雾化功能： a）气体流量：≥4.5L/min； b）压力范围：正常工作产生的压力范围80kPa～130kPa； c)喷雾速率：≥0.2mL/min； d)残液量：≤1.8mL； e)雾化连续工作时间：≥4h； | 单台配置： 1.主机 1台； 2.电源线 1根； 3.叩击头≥11个 4.以上配件要求均为原厂配件，不接受第三方配件。
10 | 自体血回输装置 | 1 |  | 适用患者类型或者主要治疗病症:：主要适用于我院产科高危孕产妇（如大龄产妇、合并妊娠并发症者）、产科术中及产后大出血患者，可用于产科各类手术（如剖宫产、顺产大出血抢救）中自体血液的回收与回输，也可用于儿科需大量输血的危重患儿，降低异体输血风险，保障母婴及患儿生命安全。 | 1. 具备羊水清除专用功能，契合妇幼产科临床特点，可有效过滤羊水杂质，避免羊水污染血液导致的羊水栓塞等安全隐患； 2. 拥有自动、手动、紧急三种操作模式，紧急模式可在15秒内实现连续回输，满足产后大出血等急救需求； 3. 具备红细胞保护功能，内置负压自动调节、血小板分离回收功能，红细胞回收率≥95%，血球压积≥50%，最大程度保护红细胞完整性； 4. 配备至少8项血液处理安全监测功能，含储血器水平侦测、智能清洗质量监测、气泡检测、离心杯漏液检测等，确保血液回输安全； 5. 搭载10.4寸及以上大视角彩色触摸显示屏，中文操作界面，具备在线帮助、实时教程视频指导功能，便于医护人员快速上手； 6. 具备断电保护功能，接入电源后可继续恢复断电前的工作状态，避免急救过程中因断电影响操作； 7. 内置标准打印机，可打印患者相关数据并长久保存，便于病历归档和质控管理； 8. 具备肝素清洗功能，肝素清洗率≥98%，确保血液洗净度，降低感染风险。 | /
11 | 产病床 | 1 |  | 适用于产房、产科，集接产、待产、分娩、休养及一般产科手术、一般检查、诊断于一体的国际陪伴分娩新思想指导下的人智化产病床。 | 1.LDRP产病床，供妇产科诊查、分娩、休养及施行一般产科手术用。 2.背板折转角度：≥63° 3.臀板上折角度0～15度 ，背板座板连动（防止产妇臀部下滑造成安全隐患，便于保护会阴，方便侧切与缝合） 4.高低升降:500--880mm（不含床垫） 5.床面倾斜角度：≥12度 6.承重功能：整体承重:≥230kg；同时腿部升降行程≥200mm。 7.脚板最大外摆角度：≥90度，脚板最大上折角度：≥90度 8.床垫厚度为≥120mm，接缝处采用激光无缝焊接技术，床垫具有阻燃设计。 9.双侧即时单建CPR释放功能 10.整床设计最低位反弹保护功能，后倾反弹保护功能及辅助台低位保护功能。 11.整床带有蓄电池，和蓄电池低电量报警功能，便于在停电应急状态下使用，并配备有显示电量剩余百分比的显示系统，断电时可更好的观察剩余电量。（提供相关证明材料） 12.床底两侧固定有两组辅助控制器，方便助产士在会阴部缝合时，因双手消毒，而无法用双手调节床体，可降低感染风险，同时辅助控制器具有自锁保护功能，防止分娩时误操作。 13.搁腿架脚蹬一体化设计，带有防滑颗粒和脚掌垫符合人体工程学，既可当分娩脚蹬使用，又可当搁腿架使用。 14、整床使用年限： ≥十年 | 配置：1、搁腿架 1付 2、脚蹬 1付 3、床垫 1套 4、输液架 1件 5、电源线 1根 6、床头板 1件 7、辅助台 1件 8、污物盆 1件 9、防水垫 2件
12 | 连续性肾脏替代治疗机（CRRT机） | 1 |  | ICU 内急性肾损伤（AKI）伴血流动力学不稳定、严重脓毒症、多器官功能衰竭（MODS）、急性肝衰竭、重症胰腺炎及顽固性心力衰竭患者的连续性生命支持治疗。 | 治疗模式：设备须支持 CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF 、DPMAS等连续性血液净化模式，并具备血浆置换（PE）或双重血浆置换等扩展能力。抗凝方式须支持萘莫司他、局部枸橼酸抗凝及肝素抗凝。 2.液体平衡：配置不少于 4 个独立高精度电子秤，分别用于置换液、透析液、废液及抗凝液体的称重管理，液体平衡误差应 ≤ ±30 g/8h。 3.安全监控：具备动脉压、静脉压、跨膜压（TMP）实时监测功能，配备超声波空气探测器及光学漏血探测器，具备断电后备电池（维持 ≥15 分钟）。 4.操作性能：≥12 英寸彩色触摸屏，中文操作界面，具备自动预冲、自动排气及一键自检功能。血泵流量范围需覆盖 10-450 mL/min。 风险提示：CRRT 的功能实现高度依赖耗材（滤器、管路）的兼容性 | 拟配置连续性肾脏替代治疗（CRRT）系统 1 套，包含主机 1 台（支持 CVVH/CVVHD/CVVHDF /DPMAS/血浆置换及枸橼酸抗凝）、专用管路及滤器 5 套、成品置换液 20 袋。配套设备包括专用输液泵 2 台、抗凝监测仪 1 台。该配置旨在满足 ICU 内急性肾损伤、脓毒症休克及多器官功能衰竭患者的连续性生命支持需求，设备需具备高精度液体平衡系统及完善的安全报警功能。”
13 | 视频脑电图仪 | 1 |  | 1.癫痫的诊断、分型、预后及指导用药2.意识障碍3.精神障碍等 | 1.功能概述：集视频、常规脑电、脑地形图、蝶骨电极功能为一体，一机多用；低噪音、低电磁辐射； 2.无线传输方式：采用WIFI传输功能，患者与主机之间无线连接，做检查记录时可自由活动，更加方便，患者更易放松，有利于检查，对无法配合的病人更有利； 3.通道配置：24通道配置，包含16导常规脑电通道、另配2导蝶骨电极、4导中央顶导联电极、2导耳电极（均为儿童友好电极、防脱落）； 4.视频采集系统4套:视频脑电图要能同时做四人（三个固定 一个可以移动） 5.显示器内存需要大容量，按照每24小时视频容量，每个显示器均能够存储1T以上 内存储备 6.视频分辨率≥1920*1080 ，具备夜视功能，暗光清晰；视角360°云台或者广角≥120° | 1.电脑主机1套（≥23.8寸液晶显示屏），2.文档附件1套3.专用（银、氯化银杯状电机）电极线4套、儿童专用柔软电极帽6个 4.脑电放大器4个 5.激光彩色打印机一台（惠普） 6.导电膏 7.放大器移动支架1个
14 | 步态评估与训练系统 | 1 |  | 适用于存在步态异常、姿势异常、下肢运动功能障碍的各类人群，核心用于康复医学科。 | 1.一套软件系统同时具备步态分析、足底压力分析、体态测试、ATR测量等功能模块。汇总管理各功能模块的测试报告，实现全维度测试数据的集中汇总与报告管理。 2.具备正常人步态标准，步态评估及分析可以对比患者与正常标准情况下步态差异，可根据检测对象年龄自动调用相应标准，动态调整。 3.步态测试可测量步长、步频、步幅、步速、步态周期、步态变异性等不少于30种步态参数。 4.⽀持静态⾜底压力分析、动态足底压力分析及单脚/双脚平衡检测分析不少于4种测试类型 。 5.可以测量双脚重心的左右振幅、前后振幅、重心偏向圆心角、压力百分比、压强、面积、速度等。 6.具备康复日志功能，可按时间维度连续记录患者多次步态评估数据，动态追踪变化趋势，并自动生成折线图、柱状图等可视化图表，直观呈现评估结果。 7.具备信息管理、数据分析、报告导出等多种功能。 8.通过将微型传感器嵌入传感鞋垫内进行步态数据采集，传感鞋垫与传感器可分离；外部尺寸560x490mm；有效压力传感面积≥400x400mm；usb连接。 9.传感器蓝牙传输，传输距离大于24米。蓝牙断开连接后数据可暂存至传感器，重新连接后自动同步。 10.传感器采样频率≥100HZ。晃动激活，静置自动休眠；充电时间≤1小时，重量小于50g，厚度小于8mm。 11.可以自动分析包括头前倾、头侧倾、高低肩、脊柱异位、骨盆侧倾、膝超伸、X型腿、O型腿等十几项异常体态。 12.足底压力评估装置铝合金材质，≥3600个传感单元；使用寿命大于一百万次。 | 1.移动测试终端 1套； 2.工作站1套； 3.步态评估装置-传感器 1对； 4.步态评估装置测试鞋垫，覆盖20码-43码鞋垫各2双； 5.躯干旋转角度（ATR)测量装置 1个； 6.足底压力评估装置 1套； 7.步态评估模块 1个 ； 8. 体态评估模块 1个； 9. ATR测量模块 1个； 10.足底压力评估模块 1个
15 | 听觉康复训练仪 | 1 |  | 改善ASD、ADHD、学习困难、全面发育迟缓等多种神经发育性疾病引起的功能障碍 | 1.支持2-4人同时且独立的使用 2.预置近500种专业的听觉材料 3.内置多种治疗方案，支持个性化定制方案；支持录制妈妈的声音用作训练；支持高频、低频声音自动切换 4.支持高频/脱敏疗法、双耳平衡训练、脑电波诱导 5.支持左右耳独立控制，覆盖50Hz-2000Hz且失真度＜0.003%，确保音质还原度 6.支持主机后期增配扩容 | 耳机采用2.4G或蓝牙5.0传输设备
16 | 多参数生物反馈治疗仪 | 2 |  | 适用于注意缺陷多动障碍、抽动症、学习障碍及孤独症的康复治疗。 | 1.信号采集器包含表面肌电传感器、重复性脉搏血氧饱和度探头、脑电传感器三部分。 2.实时采集脑电、肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz。 3.信号匹配：采用无线连接，头带采集器支持通过蓝牙与训练端连接。 4.无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率小于3%。 5.提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗、注意力治疗/训练等对用户进行心理干预与治疗。 6.提供纯反馈式、游戏互动操作式等多类反馈训练，增加患者治疗趣味性与参与度。 7.报告模式：治疗报告由评估、治疗、训练项目构成，包括脑电、心率变异性、肌电数据。 8.设备使用年限≥10年。 | 1.无线信号采集器（含脑电、心率传感器）2套 2.触屏一体机 2套
17 | 生物刺激反馈仪 | 5 |  | 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍 | 1. 独立4通道设备。 2. AD采样率≥8192 Hz 3.刺激频率：0.5-999Hz 4.脉冲宽度：10μs～1000μs 5. 内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) 6. 内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s） 7. 内置放大器输入噪声＜1μV（r.m.s） 8. 刺激波形：双相平衡波 9.内置嵌入式软件：具有多部位联合治疗、儿童基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患儿需求编辑个性化治疗方案； 10.有专业两通道脑瘫评估功能，针对脑瘫患儿对放松期、被动功能位及自主收缩进行测试。 12.具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。 | 1.主机 2.推车
18 | 根管治疗仪 | 1 |  | 适用牙髓炎、根尖周炎及牙髓牙周联合病变患者根管治疗过程中 | 1. 具备连续旋转+往复运动双工作模式，可适配各类临床常用镍钛根管锉系统。 2. 转速、扭矩可调，带扭矩过载自动反转/停机保护，有效降低器械分离风险。 3. 内置多频根尖定位功能，在潮湿、根管冲洗液环境下可稳定测量根管工作长度。 4. 到达根尖预设位置时声光报警提示，支持自动停止/反转。 5. 主机配备高清显示屏，实时显示转速、扭矩、根管长度、工作模式。 6. 内置多套厂家预设程序，支持自定义程序存储与快速调用。 7. 支持按键+脚踏开关双控制，操作便捷。 8. 配套减速弯机头可耐受134℃高温高压灭菌，满足院感要求。 9. 整机运行稳定，具备低电量提醒、故障自检与异常提示功能。 | 1. 机用根管预备仪主机 1台 2. 专用减速弯机头（可高温灭菌） 1把 3. 原装可充电锂电池 1块 4. 专用充电器/充电底座 1套 5. 脚踏开关及连接线 1套 6. 主机与机头连接线缆 1套 7. 根管测量线、口角挂钩、唇钩 1套 8. 锉夹持附件 1套 9. 机头放置/消毒支架 1个 10. 设备防尘罩 1套 11. 专用维护工具 1套 12. 说明书、合格证、保修卡 1套
19 | 热牙胶系统 | 1 |  | 适用患者类型或者主要治疗病症 | 1. 具备携热加压+热充填/机械回填双核心模式，适配复杂根管（峡部、侧支根管）三维密合充填。 2. 温度精准控制：范围150-200℃，可调步长≤10℃；携热段快速升温/降温，回填段流速可控（20/40/60/80/100档）。 3. 内置多档预设程序（含厂家标准+自定义），支持一键调用，参数记忆可存储。 4. 配备LED高清显示屏，实时显示温度、时间、流速、模式；声光提示操作状态与异常告警。 5. 安全保护：温度超温自动停机、加热超时保护、机头防烫隔热、低电量提醒。 6. 手柄设计：360°环形操控，轻巧便携，直筒/细长构型保证术区视野；可高温高压灭菌。 7. 兼容主流镍钛系统与牙胶尖/牙胶子弹，支持预弯与多角度适配。 | 1. 热牙胶充填系统主机 1台 2. 携热手柄（含加热模块） 1把 3. 机械回填/热充填手柄 1把 4. 专用充电器/充电底座 1套 5. 脚踏开关及连接线 1套 6. 携热加压头（多锥度多型号，按颜色区分） 3套（如40#03黑、50#05黄、60#06蓝） 7. 垂直加压器（NiTi/不锈钢，多规格） 2-3支 8. 牙胶子弹/预装胶囊（常用规格） ≥10支 9. 银针预弯器 1个 10. 隔热保护罩/防烫套 1套 11. 机头消毒盒/放置架 1个 12. 产品说明书、合格证、保修卡 1套 13. 专用维护工具 1套
20 | 儿童膳食宝塔模型 | 1 |  | 适用于0-6岁婴幼儿及儿童的膳食结构评估、喂养行为指导、营养健康教育及辅食制作实操教学。供儿童保健门诊、家长学校、营养指导室使用，帮助家长掌握分龄营养配餐原则及辅食制作技能。 | 1. 3D立体膳食宝塔模型（实物或全息投影），支持触摸点亮各层并语音播报对应食物类别及推荐摄入量（0-6月、7-12月、1-3岁、3-6岁四档）。 2. 具备儿童营养评估问卷系统，输入月龄、身高、体重、喂养史后自动生成营养评估报告及改进建议。 3. 内置分龄食谱库≥200种（含泥糊期、末状期、颗粒期、软食期及家庭共食期），支持按过敏原、中医体质（积食/脾虚）筛选。 4. 辅食制作互动模块：提供≥10种辅食制作流程的分步图文/视频教学，并可模拟关键操作（如研磨、蒸煮时间判断）。 5. 配套实体教具：包含仿真食物模型（谷物、蔬果、肉蛋、豆制品等≥30种）、辅食制作工具套装（研磨碗、咬咬乐、硅胶勺、分格餐盘等）。 6. 数据记录与输出：可建立儿童营养档案（支持匿名化），支持导出单次评估报告及阶段性生长曲线与膳食模式对照图。 7. 家庭端联动：生成可打印或扫码获取的《家庭喂养指导卡片》，包含每周食谱及注意事项。 | 1. 触控一体机（≥21.5英寸，Windows或Android系统）1台 2. 实物膳食宝塔模型（可堆叠或可拆分层，食品级塑料或木质）1套 3. 仿真食物模型套装≥30件（带收纳盒） 4. 辅食制作教育包：研磨碗1个、咬咬乐1个、软头勺2把、分格保温餐盘1个、蒸糕模具1套、量杯/量勺1套 5. 教学视频U盘（≥32GB，预装全部辅食制作视频）1个 6. 电源线、数据线、壁挂/桌面安装支架（按场地配） 7. 使用说明书及食谱手册（纸质版）2本 ¦
21 | 硬质食管镜 | 1 |  | 可以用于成人及儿童食道异物的取出 | 1.具备直视下观察食管腔的功能，可清晰显示食管黏膜及异物情况； 2.具备充足的器械通道，可允许粗大的吸引管及多种手术器械（异物钳、活检钳、剪刀等）通过，便于在直视下取出体积较大的异物； 3.可与纤维/电子软镜（胃镜）互补使用，适用于胃镜无法取出的较大或尖锐异物； 4.镜体为硬质金属材质，具有良好的刚性和抗弯曲能力，便于在食管腔内推进和定位； 5.配备光纤照明系统，视野清晰明亮，照度不低于3000Lx； 6.镜体管头端圆滑，外表面光洁，以减少对食管黏膜的损伤； 7.耐高温高压消毒（可耐受134℃高温蒸汽灭菌）； 8.成人/小儿规格齐全（视科室实际需求选择）； 9.配备可匹配的光学视管（Hopkins型望远镜），视野方向可选（如0°或不同角度的广角视野），能够连接科室现有的摄像系统和图像处理设备。 | 1.食道镜（带光纤）（成人和儿童规格），含不同长度/管径的镜管多支（具体型号中标后细化） 至少3-5支； 2.光学视管/内窥镜 Φ2.7-Φ4mm，Hopkins型潜窥镜，视野方向0°或可选，长度可匹配不同食道镜管 1支； 3.食道异物钳 钳头Φ3.5-Φ4，不同形状（鳄口、鼠齿、花生米型等），长度可匹配不同镜管 至少4-7把； 4.吸引管 Φ3-Φ4mm，不同长度 3-4支； 5.导光束 Φ4-Φ5mm，通用接口（匹配STORZ/Olympus/WOLF等主流导光束接口） 1-2条。
22 | 多导睡眠监测仪 | 1 |  | 适用患者人群主要包括阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征、失 眠与睡眠结构异常、发作性睡病及嗜睡类疾病、异态睡眠（睡眠行为异常）、睡眠运动障碍、其他需排查睡眠问题的人群。 | 一、系统硬件技术参数 1.总导联≥55导，包含可监测脑电≥16导。可监测心电、肌电、眼电、腿动、压力式/热敏式呼吸气流、胸部呼吸运动、腹部呼吸运动、血氧、鼾声、体位、DC通道≥12、可用于外接扩展EtCO2、食道压、PH值、无创血压功能监测、呼吸机压力滴定等。 2.主机放大器主机内置彩色触摸屏，屏幕≥4英寸，可实时显示阻抗的数值大小。 3.主要性能技术指标： 3.1采样精度≥24bit 3.2硬件采样频率≥4096HZ 3.3输入阻抗 ≥500MΩ 3.4共模抑制比 ≥100dB 4.气流传感器使用金属鲁尔接口，容易连接且不易损坏。 5.内置闪光刺激器接口、事件按钮接口、Trigger 接口。 6.放大器采用集成网络一体化设计，既可以实现无线信号传输、也可以实现有线信号传输、USB传输功能。 7.内置有3D体位传感器，并标配事件按钮。 8.配备RIP式全相位呼吸运动传感器，能准确监测胸腹运动的细小变化。 二、系统软件技术参数 1.睡眠或者脑电的软件须具备独立的医疗器械注册证，用于临床脑电数据或者睡眠数据接收、回放、处理等。 2.睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM相互转换，全中文操作界面、全中文报告，具备婴幼儿、儿童、成人三种分析模型。 3.标配专业脑电软件，进行睡眠监测、视频脑电监测、脑功能检测功能。可选配ERP功能。 4.可分屏显示高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如胸腹运动、血氧、口鼻气流、体位、腿动等）。 5.数据采集过程中，可实时在线进行人工或自动分析、实时显示趋势图、添加记录日志事件（如灯光状态、CPAP滴定等）移动视频窗口等功能。 6.软件内置肌电信号分析（包含下颌肌电、腿部肌电等）功能，对肌张力的变化进行统计，可以分析REM期睡眠异常行为以及肌张力的变化。 7.内置多种RBD事件标记，用于研究患者睡眠中的肢体异常行为，亦可无限添加自定义事件。 8.多种专项指标报告：多导睡眠监测报告、微觉醒报告（自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒等）、腿动报告、REM睡眠行为障碍(RBD)统计报告、多次小睡潜伏试验报告、脑电图报告、睡眠呼吸暂停低通气报告、CPAP治疗报告，呼吸压力滴定分夜诊断报告等。 且支持用户自定义报告。 9.睡眠分析软件可自动分析：睡眠分期、呼吸事件、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、MSLT分析等。自动分析条件支持用户自定义，可根据每年美国睡眠研究会（AASM）技术规范的变化进行更新。 10.可以颜色标识特征脑电波及呼吸、血氧、鼾声、腿动等事件，并配以简短文字说明。 11.先进的呼吸流量环探测技术，可将胸腹运动信号量化，并以动态曲线环实时显示，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸，反应上气道阻塞情况。 12.实时在线记录过程中可显示同步的模拟鼻气流信号（XFlow）以及模拟潮气量（XSum）代替正常气流信号分析，适用于儿童、对睡眠监测耐受度低、长期吸氧的患者及其他特殊病例。 13.软件内置的SQL数据库功能。可实现病例数据条件、数据筛查条件的自定义，支持一键导出Excel的筛选结果。 14.傅立叶信号频谱分析技术，可快速的了解患者真实睡眠结构以及评估对比临床人员睡眠分期判断准确与否。 15.PTT连续无创血压分析技术，可生成血压趋势图。 16.定量的睡眠脑电分析功能，迅速发现疑似癫痫发作事件，也可用于评估患者睡眠周期，支持一键快速提取棘波。 17.各种类型的睡眠脑电波可分类标记，并可同屏进行双侧对比，也可实时改变导联方式，将记录导联中对称的电极波形进行叠加对比，可直观显示双侧半球对称性，支持多段脑电信号拼接，有助于临床诊断。 18.对病人的AHI指数和血氧值设定报警上限，通过声光提醒监护人员。 19.具有HL7功能。无需第三方软件，可与医院的HIS系统实现睡眠监测报告无缝对接。 20.有内置标准网络协议，允许多名医生通过网络远程监控、分析睡眠中心的同一病人的数据，以及分析结果的比对，便于临床交流讨论和教学。 | 主机 1个 接线盒 1个 接线电缆 1根 电源线 1根 血氧探头 1个 鼻气流导管 1包 热敏气流传感器 1个 鼾声传感器 1个 体位传感器 1个 胸腹绑带 1盒 腹部运动传感器 1个 胸部运动传感器 1个 脑电电极 2盒 EKG电极 1包 EMG Leg 电极 2包 网络摄像监控系统 1套 专业睡眠软件系统 1套 电脑和打印机 1套 压力滴定系统 1套
23 | 便携式多导睡眠记录仪 | 1 |  | 适用患者人群主要包括阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征、中枢性睡眠呼吸暂停、睡眠低通气综合征）其他需排查睡眠问题的人群。 | 1.导联数为29导：EEG/EOG/EMG/ECG、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等。 2.24位采样精度，8000HZ采样频率。 3.主机内置≥2英寸高分辨率屏幕，主机屏幕可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态。 4.主机便携设计，方便移动佩戴，重量≤150g。 5.使用5号标准电池供电。非充电锂电池供电。 6.可连续记录患者72小时以上的数据信息。 7.具备多重无线通讯技术，可通过升级实现网线和蓝牙数据实时传输，保证数据安全稳定传输。 8.内置环境亮度传感器，准确标识生物节律。 9.内置分差压力传感器设计，可直接连接任意呼吸机快速获得压差信号。 10.设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可自动开始数据记录及存储。 11.使用AASM（美国睡眠医学会）推荐使用的rip技术胸腹运动传感器，可不受患者体位、电极安放位置的影响，精确探测患者每次呼吸情况。 12.机器内置3D体位及活动度传感器，减少病人佩带的导联数亦可精确探测患者五种体位；活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态，避免出现诊断结果的“假阴性”。 13.内置DC直流输入通道。可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。 14.内置压力传感器及配备金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏。 15.全中文软件，导航式操作界面，方便易用。 16.全自动/手动分析呼吸生理事件及睡眠结构。 17.无需佩带任何气流传感器，通过软件可获取AASM推荐气流信号（XFLOW），适用于气流传感器脱落无法获取气流及儿童和特殊人群的睡眠监测。同时可获取用于肺功能评估的X-sum（模拟潮气量）监测指标。 18.连续无创血压PTT信号通道；反应夜间血压变化趋势。 19.手动添加自定义文字、语音事件，可自定义分析事件标准。 20.具有呼吸流量环及相位分析技术，并可直接显示RMI（呼吸性能不稳定指数）具体数值及报告，直观反映上气道阻力情况。 21.各导联信号颜色及位置均可自行调整，亦可保存为模板，方便调用。 22.事件统计模块可快速查找统计各类睡眠事件。 23.各种数据、图形及事件均可方便打印及支持其他格式输出。 24.内置多种报告模板，包含多导睡眠监测报告、小睡实验报告、清醒维持试验报告等。报告模板支持自定义。 | 主机 1台 血氧探头 1根 血氧传感器 1根 热敏气流传感器 1个 气流导管 3根 胸部传感器 1个 腹部传感器 1个 胸腹绑带 1盒 数据下载线 1根 睡眠软件系统 1套
24 | 听力筛查仪（TEOAE十DPOAE) | 1 |  | 根据新生儿疾病筛查技术规范要求，新生儿听力筛查是早期发现新生儿听力障碍，开展早期诊断和早期干预的有效措施，可有效减少听力障碍对语言发育的影响，是促进儿童健康发展的有力保障。民生项目要求新生儿听力筛查覆盖率为100%。 | 一、测试方法：TEOAE和DPOAE两种模式； 二、瞬态诱发耳声发射TEOAE 1、刺激类型：Click（非线性） 2、刺激水平：70-84dBSPL(45-60dBHL)依靠耳道容积自行校准 3、刺激速率：接近60Hz 4、频率范围：1.5-4.5kHz 三、畸变产物耳声发射DPOAE 1、评估方法：相位统计法 2、刺激类型：两个基本匹配的纯音，f2/f1＝1.24 3、可用测试频率：f2：1-6kHz（可设置） 4、默认测试频率：f2=2,3,4,5kHz(PASSat3outof4) 5、测试水平：L1/L2=60/50o或65/55dBSPL 四、操作方式：全中文界面，中文输入，彩色LED大屏幕显示测试图形，机器自动提示校准日期 五、内存：主机存储器储存不少于200个测试者资料或者最少400个测试结果 六、电池类型：可充电锂电池，满电连续使用≧5小时； 七、工作站：可连接电脑，无限存储数据，可编辑打印4种以上报告模板； 八、配件：探头线长度约120cm，大于4种型号50个耳塞。 | 主要配置：主机、TE/DP探头、坞站、电池、耳塞套件、电源适配器、中文说明书、手提包
25 | 眼震视图仪 | 1 |  | 眼震视图仪是世界上诊断眩晕症最先进的检查设备，该检仪器通过高速摄像仪摄取眼动的视频影像，将其传输给计算机进行处理，根据处理结果查明导致眩晕发病的损伤部位、损伤的程度、侧别，并进行定位、定性、量化分析，帮助医生进行下一步的诊断和治疗。 | 1、眼震视图功能：可做凝视试验、自发性眼震试验、视觉前庭眼反射试验、视觉抑制前庭眼反射试验、反向眼偏斜试验。 2、BPPV诊断和治疗监控功能：可做变位试验、手法复位内置不少于6种方法，主要诊断阵发性良性位置性眩晕（BPPV），实时显示头位、头速、SPV值保证变位试验和手法复位的准确性。 3、视频Frenzel功能：可做视频放大观察、自定义检查方法、视频记录并建档。 4、温度试验功能：可分别评估在温度刺激条件下双侧水平半规管功能。 5、软件控制功能：需做到3D眼球震颤评估，实时头部位置反馈。 二、主要技术参数： 1、接口：≥USB2.0连接 PC 2、头动输入：≥9轴运动感应器 3、眼动输入：内置单眼，保证摄像头位置稳固，避免位移带来的数据误差及摄像头的安全、耐用性 4、采样率：≥230帧/秒-甩头试验，VOR试验，视频记录/回放；≥160帧/秒-凝视试验，眼偏斜试验，动态位置试验，耳石复位 5、前庭软件：内置SPV正常年龄值，Windows 图形用户界面；高性能分析软件；测试数据的数据库存储；精密的患者和测试数据管理，可对患者不同时期的检查数据进行对比；多样化的报告，二维图精确各个成功甩头增益，六角图直观分析患者功能。 | 主要配置：主机眼罩、面垫、视觉屏蔽眼贴、靶点、线夹、前庭软件、用户手册、同步视频摄像、工作站、中文说明书、电脑（台式机）、液晶显示器、打印机等。
26 | 甩头试验仪 | 1 |  | 甩头试验又称脉冲式摆头试验，主要用于评估受试者两侧前庭反射是否对称，进一步判断是否有单侧前庭功能下降。甩头试验是一般用于检测单侧周围性前庭功能低下，特别是急性期病变。甩头试验仪在眩晕诊断过程中可以测试全部半规管的功能，故可以提高眩晕诊断过程中的效率。 | 一、主要功能具备：该设备是做VHIT甩头试验来评估受试者前庭功能的一项快速测试方法。具备以下功能模块： 1、甩头模块：快速鉴别和定位受损半规管：左右水平、左前右后、右前左后。 2、视频Frenzel功能模块：可做视频放大观察、自定义检查方法、视频记录并建档。 二、主要技术参数： 1、接口：≥USB2.0连接 PC 2、头动输入：≥9轴运动感应器 3、眼动输入：内置单眼，保证摄像头位置稳固，避免位移带来的数据误差及摄像头的安全、耐用性 4、采样率：≥230帧/秒 6、眼球跟踪：≥100像素 x 100像素-高清摄像系统 7、前庭软件：Windows 图形用户界面；高性能分析软件；测试数据的数据库存储；精密的患者和测试数据管理，可对患者不同时期的检查数据进行对比；多样化的报告，二维图精确各个成功甩头增益，六角图直观分析患者功能； 8、校准： 眼罩内置2束独立校准激光。激光规格： 8.1、波长：≤ 660 纳米 8.2、输出功率：≤0.9 毫瓦 9、散热：内置独立的散热系统 | 主要配置：主机、眼罩固定盒、面垫、靶点、线夹、前庭软件、用户手册、同步视频摄像、中文说明书、工作站等。
27 | 冷热气刺激仪 | 1 |  | 冷热器刺激仪主要通过超低频的刺激速率反应水平半规管前庭眼动反射（VOR）通路的敏感性，从而用于评定水平半规管的功能状态 | 主要技术参数 1、温度范围：12~50 摄氏度 2、冷刺激：12~37摄氏度 3、热刺激：37~50摄氏度 4、温度显示：数字 5、升/降温至稳定时间：<60秒 6、温度精确度：+/- 0.4 摄氏度 7、时间范围：1-99 秒 8、流量范围：4-10 升/分钟 9、流量精确度：+/- 0.4 升/分钟 10、气体来源：内置压气机 11、远程控制：与Otometrics VNG/ENG 系统集成即可使用远程控制器 12、计时提醒:内置计时提醒声 13、输入电源:85-265 VAC/50-60 Hz 14、最大电流:1.6/120VAAC, 0.8A/240VAC 15、安全特性:实时显示输出温度，温度过高是自动切断 16、控制开关:刺激探头和脚踏开关控制 17、体积:343 x 305 x 102mm 18、重量:7.9千克（空置），8.2 千克（注满水） 19、环境要求: | 主要配置：主机、可折叠漏斗、内六角扳手、脚踏开关、手册、耳窥器工具、支架套件、注射器套件、9P转7P连接线缆、7针线缆、用户指南、电源线
28 | 神经心理评估系统 | 1 |  | 16周岁以下儿童行为，心理等问题 | 1、权威的测验量表：本软件包括了目前所有最权威、最常用的儿童青少年心理测量量表，并采用全国常模及标准的临床心理测量评分方法，能帮助医生对儿童青少年各方面的心理特点进行评估。 2、专业的诊断功能：软件可对测验数据进行分析判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改)，这一功能目前尚属全国首创，可大大提高出报告的速度。 3、便捷的报告查询：通过编号、姓名、日期查询，系统可自动将测验者的原始得分键和数据读出，并自动重新生成测验图表、文字报告和相应的自动诊断文字等。 4、多样的报告输出：本软件为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择。 5、灵活的数据查询：测验数据将以DBF数据库的格式进行贮存，用户可自定义各种条件进行数据查询、显示及打印，并与专业的统计分析软件（如SPSS）兼容，可直接调用进行分析处理，方便医疗机构开展各种学术科研工作。 | windows系统电脑、USB接口
29 | 根尖片数字化影像系统 | 1 |  | 用根尖片、牙合翼片、咬合片等数字化成像 | 1. 成像方式：支持根尖片、牙合翼片、咬合片数字化成像，可实现非椅旁集中式摄片与诊断。 2. 图像性能：空间分辨率≥20 LP/mm，灰度深度≥14 bit，成像响应时间＜5 秒，图像均匀、无明显伪影与残影。 3. 临床功能：具备图像放大、平移、旋转、翻转、窗宽窗位调节、降噪、锐化、增强处理；支持长度、角度、根管长度测量；支持多图对比、历史影像对比、标注注释。 4. 数据格式：支持 DICOM 3.0 标准存储、传输、打印，可导出 JPG、PNG、PDF 等格式。 5. 网络互联：支持与医院 PACS、RIS、HIS 系统对接，实现数据共享与远程调阅。 6. 系统管理：具备患者信息管理、图像归档检索、多用户权限分级、操作日志审计、数据备份与恢复功能。 7. 安全稳定：具备低剂量曝光模式、断电保护、异常提示，系统长期运行稳定可靠。 | 1. 口内数字化传感器（DR/PSP）1 套 2. 影像采集专用工作站1 台 3. 医用灰阶显示器1 台 4. 设备原装稳压电源适配器1 套