## Sheet2 (2)
序号 | 设备名称 | 数量 | 进口/国产 | 适用范围 | 功能要求 | 配置要求
33 | 数码听觉统合训练系统 | 1 | 国产 | 适应症：孤独症（自闭症）、学习障碍（读写障碍）、情绪障碍、多动症、精神发育迟缓（弱智）、脑瘫患者 | 1、用于由听觉问题而引起的一系列发育行为障碍的训练和康复。通过让受训者聆听经过调制的音乐来矫正听觉系统对声音处理失调的现象，并刺激脑部活动。 2、可用于2岁以下儿童。 3、内置海豚仿生信号发生模块 4、频率特性：100Hz—15000Hz±1dB，对吸收频点的强度调节：≥10档位可调。 5、四通道独立输出模块，可同时训练不同病症的患者，模块互相独立，互不干扰。 | 1.落地式触摸屏 1套 2.专业IC卡 1套 3.蓝牙无线接收系统 1套 4.专用无线耳机 4套 5.听觉统合训练软件 1套
34 | 脑电生物反馈治疗仪 | 1 | 国产 | 对失眠、儿童多动症有辅助治疗作用。 | 1.可通过服务器实时调控多套治疗终端脑电图功能（包括动画选择、难易程度、数据分析等）设置及脑电图的变化。 2.终端可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。 3.终端可同时设置不同疾病的训练方案，针对不同病症为患者提供不同的动画进行治疗。 4.具备信息储存功能，所有的治疗、训练信息需完全存储 5.具备了数据分析平台，可对患者的病情进行跟踪性记录和分析。 6.具备丰富灵活的动画种类：需提供多种类型的动画，能针对患者的情况采用相应的动画类型进行治疗，与患者协同互动，达到病情需求和动画的无缝链接 7.具备在线伪差鉴别功能，医务人员能准确，及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差)，以确保患者更好的配合治疗。 | 1.生物反馈远程控制软件 1套 2.生物反馈伪差鉴别软件 1套 3.脑电生物反馈治疗软件 4套 4.图片抓取播放生物反馈软件 4套 5、放大器 4套 6、电极帽 4套
52 | 儿童全自动血压测量仪 | 1 | 国产 | 适用于3-14岁儿童及青少年（含婴幼儿）的血压和脉率测量，采用示波法测定原理，可分别在成人、小儿、新生儿三种模式下进行无创血压检测，其数值供临床诊断参考。适用于儿童保健门诊、体检中心、儿科病房及基层妇幼保健机构 | 1. 多模式测量：具备成人、小儿、新生儿三种测量模式，可根据儿童年龄及臂围自动匹配测量参数，确保各年龄段儿童的测量准确性。 2. 智能加压技术：采用示波法+阶梯式放气测量，具备智能加压功能，根据上次测量结果自动调整充气压力，减少儿童不适感；出现测量错误时自动提示。 3. 宽范围臂围适配：袖带需覆盖新生儿至大童全年龄段，标配至少包含小童袖带（14-22cm）和婴幼儿袖带（8-14cm），可选配新生儿袖带（5-10cm）。 4. 测量精度：压力测量范围0-299mmHg，精度±3mmHg；脉搏测量范围40-180次/分，精度±5%。 5. 数据存储与回顾：单用户存储量≥90组，支持“数据列表”、“趋势图”、“大字体”等数据回顾界面，便于长期血压监测及趋势分析。 6. 异常提醒功能：具备测量结果超设定范围提示功能，血压读数超过设定限值时自动产生警示（显示+声音）。 7. 数据传输功能：支持蓝牙或USB数据传输，可将血压数据上传至PC端管理软件，实现数据回放、趋势图分析及报告打印。 8. 交直流两用：内置可充电锂电池（≥1900mAh），一次充满可测量≥300次，同时支持外接电源适配器供电。 | 1. 主机（含显示屏）1台 2. 成人袖带（臂围22-32cm）1个 3. 儿童袖带（臂围14-22cm）1个 4. 婴幼儿袖带（臂围8-14cm）1个 5. 新生儿袖带（臂围5-10cm）1个 6. 电源适配器1个 7. USB数据线1根 8. 数据分析软件1套
81 | 便携超声彩色多普勒诊断系统 | 1 | 国产 | 1.新生儿（含早产儿、低体重儿）：外周神经阻滞、PICC及动脉穿刺引导、胃内容物容量评估、TEE心脏监测、肺超声及腹腔快速评估； 2.儿童：外周神经阻滞、血管评估与穿刺、胃超评估、术中TEE监测； 3.成人：常规神经阻滞、血管穿刺引导、胃超评估、心脏及腹腔辅助监测，适配不同体型人群的成像与操作需求，手术室、床旁移动使用，可满足科室日常诊疗及应急需求。 | 1. 穿刺针增强技术：具备双幅实时对比显示功能，可根据进针角度自动调节，清晰显示穿刺针进针路径，具备彩色血流辅助穿刺功能。 2. 探头配置要求：主机内置探头接口≥3个，标配高频线阵探头、凸阵探头、相控阵心脏探头，经食道探头（TEE Probe）。 3. 心脏功能与TEE支持：具备心脏功能测量软件包，支持自动左心室射血分数（EF）测量、速度时间积分（VTI）自动测量、组织多普勒成像；选配经食道探头后，支持术中TEE心脏监测模式。 4. 肌骨与神经阻滞专用功能：高频线阵探头最高频率≥15MHz，具备宽景成像、弹性成像功能，支持肌骨测量软件包，可一键识别肌骨标准切面并标注软组织、骨骼等结构。 5. 便携性与续航：内置锂电池连续工作时间≥3小时，支持边充边用，保障诊疗连续性，配套原装充电器，无需额外购置，显示器≥15英寸彩色液晶触摸屏，支持台车移动使用。 6. 教学与远程功能：具备教学功能，内置超声扫查示意图和标准切面对照；支持DICOM 3.0，可与医院PACS/HIS系统对接；支持远程会诊功能。 | 1 主机电源适配器及电源线 原厂配套， 2 主机备用电池 原厂锂电池，续航≥3小时 1块 3 超声专用台车 可升降、带探头杯、线缆管理 1台 4 探头放置架 可挂载≥3把探头 1套 5 穿刺引导架 适配线阵探头，含不同规格 ≥2个 6 便携运输包 带防震内衬，用于主机及探头运输 1个 7 经食道探头专用清洗剂 医用级，用于TEE探头消毒 1套 8 经食道探头专用消毒盒 配套TEE探头使用1个
87 | 艾灸系统 | 1 | 国产 | 中医儿科（门诊及病房）0-14岁儿童。 针对小儿脾胃虚弱、反复呼吸道感染、慢性腹泻、过敏性鼻炎、轻中度腺样体肥大、虚寒性腹痛、遗尿、生长发育迟缓等中医辨证属“寒证、虚证、脾肾阳虚证”的患儿，开展安全、低刺激的温阳散寒、健脾和胃、固本培元艾灸治疗。 | 1. 安全温控：温度调节范围30-65℃，控温精度±0.5℃，可设置儿童安全温度上限（≤50℃）；支持≥6路独立控温。 2. 无烟设计：采用无明火、低烟雾、无碳化设计，配备高效HEPA级过滤装置+艾烟催化分解模块，艾烟去除率≥99%。 3. 运行噪音≤40分贝。 4. 具备儿科标准化方案预设：内置≥15种儿科常见病的标准化艾灸治疗模板（如小儿腹泻、反复感冒、过敏性鼻炎等），可预设适配儿童的治疗时长（单次10-20分钟）、温度、穴位组合，支持自定义方案编辑 5. 耗材需为通用耗材。 6. 多重安全防护功能：内置皮肤温度感应、超温自动断电、超时自动停机、防烫伤报警功能；艾灸头采用隔热防烫外壳，无外露高温部件，配备一次性防护隔离套，避免交叉感染，杜绝交叉感染与烫伤风险。 7. 配备儿科专用床用支架； 8. 治疗过程支持声光提示； 9. 具备治疗过程可视化显示，剩余时间、温度参数实时监控。 10. 数据化管理功能：可记录患儿治疗信息（年龄、病症、穴位、温度、时长），支持数据导出。 | 1. 儿科专用艾灸治疗主机1台； 2. 儿童安全型艾灸治疗头≥6个，配套隔热防烫套； 3. 一次性医用隔离防护套（适配艾灸头）≥200只； 4. 低烟雾过滤装置1套，含备用过滤棉、活性炭滤芯≥10组； 5. 儿科专用床旁可调节支架2套，适配儿童治疗床；
88 | 中药离子导入仪 | 1 | 国产 | 中医儿科（门诊及病房）0-14岁儿童，尤其适用于口服药依从性差、静脉输液困难的患儿。 针对小儿腹泻、消化不良、积食、反复呼吸道感染、肺炎咳嗽、过敏性鼻炎、扁桃体炎、腹痛、遗尿等儿科常见病，开展无创、无痛的中药离子透皮导入治疗。 | 1. 儿童专属安全设计：具备多档可调的温和电流模式，输出强度范围0-20mA，可设置儿童专用低强度阈值，避免刺痛感；输出波形柔和，适配儿童娇嫩皮肤，降低不适感。 2. 多通道独立治疗：支持≥4路独立输出通道，可同时为多名患儿或同一患儿多穴位治疗，通道间参数独立调节，互不干扰，满足门诊高峰时段诊疗需求。 3. 儿科标准化方案预设：内置≥12种儿科常见病的标准化治疗方案（如小儿腹泻、支气管炎、过敏性鼻炎等），预设适配儿童的治疗时长（单次10-20分钟）、电流强度、透药模式，支持自定义方案编辑与保存。 4. 精准透药与控温：采用电致孔+离子导入技术，促进中药贴片有效成分定向透皮吸收；具备治疗头恒温加热功能，温度范围37-42℃可调，促进局部血液循环，提升透药效率，同时避免低温刺激。 5. 多重安全防护：具备输出过载保护、电流异常报警、皮肤接触不良报警功能；自动检测电极接触状态，脱落时自动停机；具备超时自动停机功能，防止长时间治疗灼伤皮肤。 6. 低刺激操作体验：治疗过程无明显刺痛、无创伤，患儿依从性高；设备运行噪音≤40分贝，不影响儿童情绪；支持治疗过程声光提示，界面简洁易懂，医护操作便捷。 | 1. 中药离子导入治疗仪主机1台； 2. 儿童专用治疗电极片（适配儿科穴位，小号/中号）≥200片； 3. 一次性医用隔离贴（防交叉感染）≥300片； 4. 专用电源线、电极连接线（含备用线）≥6根； 5. 台式设备支架/移动推车1套，适配儿科治疗床； 6. 操作说明书、维修手册、医疗器械注册证复印件各1份； 7. 安装调试工具包1套，含固定螺丝、电极片收纳盒等配件。
89 | 中药熏蒸机 | 1 | 国产 | 中医儿科（门诊及病房）2-14岁儿童，尤其适合口服药依从性差、皮肤外用药不耐受的患儿。 针对小儿感冒发热、咳嗽咳痰、过敏性鼻炎、湿疹、荨麻疹、皮肤瘙痒、关节酸痛、外感风寒证等疾病，开展局部（手足、肩颈、面部）或全身低刺激中药熏蒸治疗。 | 1. 儿童专属安全温控：具备35-45℃精准控温，可设置儿童安全温度上限（≤42℃），温度波动≤±1℃。 2. 低刺激温和熏蒸模式：支持蒸汽雾化量多档调节，可输出细腻、低冲击的温雾；具备局部熏蒸/手足熏蒸/面部熏蒸等多种模式。 3. 儿科标准化治疗方案：内置≥10种儿科常见病的熏蒸治疗模板（如小儿感冒、湿疹、过敏性鼻炎等），预设适配儿童的治疗时长（单次10-15分钟）、温度、雾化量，支持自定义方案编辑与保存。 4. 多重安全防护设计：具备缺水报警、干烧保护、超温自动停机、漏电保护功能；配备防烫蒸汽防护罩，蒸汽出口无外露高温部件；具备防倾倒设计。 5. 低噪音低刺激运行：设备运行噪音≤40分贝；蒸汽无异味、无刺激性。 6. 易清洁防交叉感染：药液容器可拆卸，可高温消毒；配备一次性熏蒸隔离罩/一次性药液杯 | 1. 儿童专用中药熏蒸机主机1台； 2. 儿童专用局部熏蒸罩（手足/肩颈/面部）各2套； 3. 一次性熏蒸隔离罩（适配治疗部位）≥200只； 4. 一次性药液杯/药垫≥300个； 5. 清洁消毒工具包1套。
90 | 神经肌肉刺激治疗仪（评估治疗一体机） | 1 | 国产 | 女性整体健康治疗，主要包括了盆底功能康复，体态修复以及循环治疗 | 1.电刺激通道≥4个；多功能通道≥4个；外部模拟信号采集通道≥2个。 2.电流发生器≥2个，可产生恒定电流。 3.电刺激电流类型≥9种，包括：平滑肌刺激电流、直流电、单相脉冲、双相脉冲、补充电流脉冲、同步双相脉冲、单相半正弦电流、双相半正弦电流、正弦电流。 4.刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度≤0.5mA;电流脉宽：50-1000μs任意调整，调节精度≤50μs;电流频率：1-450Hz，任意调整,调节精度≤1Hz。 5.具备直流电流：强度增减步阶≤0.1mA。 6.具备补充电流脉冲波形，补充电流脉冲最大输出100mA、脉宽200-700μs、频率1-350Hz、强度增减步阶≤0.5mA。 7.具备单相半正弦电流、双相半正弦电流波形，强度增减步阶≤0.1mA。 8.具备双相脉冲电流，最大输出≥100mA、强度增减步阶≤0.5mA、脉宽50-1000μs、频率1-450Hz。 9.反馈采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000μV。 | 4.1配置国际知名品牌I5系统计算机，硬盘≥512GB，运行内存≥8GB。 4.2内置≥10寸液晶显示器，设备不连接电脑时使用 4.3支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。 4.4配置扫码枪，支持快速录入病人ID及其他编码，支持条码快速检索。
91 | 电磁聚焦式冲击波治疗仪 | 1 | 国产 | 骨肌系统慢性疼痛、软组织损伤、骨科康复、男科、部分美容康复 | 1、冲击波源：压电式冲击波源。 2、传导介质：压电晶体共同振动。 3、最大焦点尺寸：径向≤±1.5mm，轴向≤±5mm。 4、治疗深度：0～44mm可调。 5、治疗头：≥8种。 6、生物相容性检测：治疗探头须通过生物相容性检测。 7、最大能量密度：不小于0.62mJ/mm²。 8、能级：1～23级。 9、冲击频率：1～8Hz，步进1Hz。 10、冲击模式：单次冲击和连续冲击。 11、操作显示：≥12英寸高分辨率智能彩色触摸屏。 12、治疗数据：具有计数、显示冲击总能量功能。 13、易用设计：具有人体解剖图，内置10种治疗模式。 14、声压范围：10～60MPa。 15、脉冲宽度：小于1μs。 16、压力脉冲上升时间：小于1μs。 17、计数功能：100～7000，级差100，允差±10%。 18、操作键：治疗头手柄上设有触发键。 19、耦合剂加热功能：具备。 20、推车设计：专用手推车及主体组成，手推车内部设有储物空间，可存放物品。 21、主机尺寸：650×576×1350mm，允差±10%。 22、额定输入功率：700VA。 23、整机噪音：≤60dB(A）。 | 主机 壹台 电源线 壹条 熔断器 贰个 治疗手柄 壹把 凝胶垫 壹套（捌个） 凝胶垫托盘 壹个 耦合剂 壹瓶
92 | 空气压力波治疗仪（针对髋、下肢） | 2 | 国产 | 空气波压力治疗仪主要通过主机顺序充放气囊，有节奏的对大腿、盆底、骨盆、臀腹施加压力，帮助淋巴液和静脉血液回流，放松紧绷的肌肉。 | 1、操作方式：≥8寸液晶屏。 2、一键飞梭功能：可通过一个旋转编码器快速调节治疗时间、每个腔体的治疗压力，同时可一键启动或关闭治疗。 3、核心配件：进口气泵、高精度压力传感器。 4、护套类型：穿戴式仿生性骨盆护套。 5、循环压力治疗压力范围：0kPa～24kPa（0mmHg～180mmHg），步进1kPa。 6、压强单位显示：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。 7、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。 8、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 9、治疗时间：1min～20h可调，可设置连续运行。 10、提示与警示：具备过压保护提示功能。 11、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 12、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 13、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。 14、治疗模式：具备两种治疗模式可自由选择。 | 主机 壹台 骨盆臀腹护套（M） 叁件 一拖一延长管 叁根 功能开关 壹个
93 | 男性性功能康复治疗仪 | 1 |  | 广泛适用于男性性功能障碍的治疗 | 电刺激治疗模式1-7种； 电刺激时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出； 仪器输出端开路10分钟或短路5分钟，其性能不消弱； 仪器电源中断后再恢复时，仪器无输出 仪器开路测量时，输出电压峰峰值不大于500V； 输出负压：0～040Kpa可调；负压时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出； 负压吸引频率（按摩频率）：0.5～2.5Hz； 具备病例管理系统 整机噪音：＜40dB | 主机1台、一体机电脑1台，电极导线3套，注液负压筒1个，吸引软管2根，套装耗材6套
94 | 精子采集分析仪 | 2 |  | 用于精子标本的采集 | 1）按摩次数每分钟0—60次，可调； 2) 往复运动次数每分钟0—125次，可调； 3) 往复运动行程：35mm 4）按摩频率：0-1.5HZ 5）抽动频率：0-2.5HZ 6）取精桶内壁可变范围：直径10-30MM 7）可升降高度：50MM 8）生物相容橡胶缓冲隔离带 9）恒温腔体（低于36摄氏度） 10）红光照度大于800Lux 11）取精筒能根据人体高度电动上下调节 12）8英寸多点电容触摸屏 13）支持播放高清视频 14）检测结果显示：阴茎温度、阴茎长度、抽动次数、勃起时间。 15）智能语音提示 | 主机1台、耗材包10包、内筒胶套3副
96 | 磁振热治疗仪 | 1 | 国产 | 适用于前列腺炎、前列腺增生症合并前列腺炎、精囊炎、前列腺痛的辅助治疗 | 1、治疗头内部可旋转，振动强度0-9级可调（0级时不振动）。 2、三种震动模式： 1脉冲震动，2连续震动，3间歇震动。 3、治疗头外表剩磁最大感应强度≥80mT且≤200mT。 4、增效磁块腰带外表最大磁感应强度≥60mT;且≤200mT。 5、温控范围38℃-45℃可调，误差±1℃。 6、当治疗头表面温度超过60℃时，非自动复位热断路器将自动熔断。 7、治疗时间0-99min可调，误差±10%。； 8、作用区域的磁场强度的分布（作用区域的磁场强度标准测试点以1cm为步进测量） 9、安全范围：环境中磁场强度限值0.5mT，在探头的表面7cm外为安全范围。 10、高清显示器。 11、高清媒体播放1080P全解码 12、全包胶曲状直肠探头，直径约9mm。 | 主机1台，显示器一个，治疗头6支，连接线1根，增效磁块1块，电源线1根
97 | 男性神经电生理检测仪 | 1 | 国产 | 用于早泄的精准分型诊断 | 1、放大器具备22个国际10-20标准的电极输入，可自由定义各输入的记录项目； 2、放大器通道数不低于8通道，采样率不低于100KHz/通道，共模抑制比不低于120dB； 3、具备双电刺激输出通道，可分别独立工作；内置恒流和恒压两种模式，刺激强度：0-100mA和0-400V可调； 4、原厂中英文操作软件，可随时切换操作语言，方便临床操作及学术交流； 5、具备阴茎背神经传导速度检测功能，神经传导检查结果与正常值自动对比； 6、具备阴茎背神经及阴茎头躯体感觉诱发电位功能，可实现诱发电位波形以通道叠加、左右对比叠加、单侧多次叠加等方式，观察诱发电位的重复性和传导通路； 7、具备阴茎交感神经皮肤反应，用于交感神经兴奋性检查； 8、具备阴茎背神经选择性切断手术的术中监测功能； | 1、计算机工作站（含操作软件）1套； 2、主机1套； 3、放大器1套； 4、控制面板1套； 5、打印机1套； 6、仪器车1套； 7、隔离电源1套； 8、鞍形电极1个； 9、指环电极3对； 10、盘状电极12根； 11、三头鳄鱼夹电极线2根； 12、贴片电极100片； 13、导电膏2支； 14、磨砂膏2支； 15、粘胶带2卷； 16、固定带3条； 17、夹式地线2根； 18、测量尺1卷； 19、电源插座1个；